[image: image1.jpg]| UNIA EUROPEJSKA

| Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

12, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int

OGLOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI,
INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB
SPROSTOWANIE

Uwaga: Jezeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczacej zmiany warunkéw okreslonych
w pierwotnym ogloszeniu o zaméwieniu, konieczne moze okazaé si¢ przedtuzenie poczatkowo przewidzianych
terminéw ze wzgledu na zachowanie zasady réwnego traktowania oraz warunkéw konkurencyjnosci zaméwienia.

RZAD W BK v ELELAAU
WYOLIAL TAMTWIEN PUBLIGINVEN

2.6 MAJ 201

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 5

1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: GMINA — MIASTO ELBLAG

Adres pocztowy: ul. Lacznosei 1

Miejscowosé: Kod pocztowy: Kraj:
ELBLAG 82 - 300

Punkt kontaktowy: Urzad Miejski w Elblagu, Wydziat I8
Zamowien Publicznych +48 552393176

Osoba do kontaktow: Agata Kosiorek
E-mail: wzp@umelblag.pl

+48 552393334
Adresy internetowe (jezeli dotyczy)
Og0lny adres instytucji zamawiajacej (URL): www.umelblag.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

~—1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Instytucja zamawiajaca (w przypadku zaméwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/18/ WE) X

Podmiot zamawiajacy (w przypadku zamdwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/17/WE — zaméwienia sektorowe) [




SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Opis
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
„Wyposażenie Centrum Jakości Środowiska” 

w ramach projektu 

„Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt 

– dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”

	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wyposażenie Centrum Jakości Środowiska” w ramach projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”

Przedmiot główny:

CPV: 38.43.31.00 – 0 Nazewnictwo wg CPV: spektrometry masy

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 18.44.42.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: kaski

CPV: 30.21.30.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: komputery osobiste

CPV: 30.23.20.00 – 4 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt peryferyjny 

CPV: 30.23.21.10 – 8 Nazewnictwo wg CPV: drukarki laserowe 

CPV: 30.23.21.50 – 0 Nazewnictwo wg CPV: drukarki atramentowe 

CPV: 30.23.40.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: nośniki do przechowywania 

CPV: 33.15.20.00 – 0 Nazewnictwo wg CPV: inkubatory 

CPV: 33.69.63.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: odczynniki chemiczne

CPV: 34.11.40.00 – 9 Nazewnictwo wg CPV: pojazdy specjalne

CPV: 35.11.30.00 – 9 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt bezpieczeństwa

CPV: 38.00.00.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

CPV: 38.31.00.00 – 1 Nazewnictwo wg CPV: wagi precyzyjne

CPV: 38.42.11.10 – 6 Nazewnictwo wg CPV: przepływomierze

CPV: 38.43.22.00 – 4 Nazewnictwo wg CPV: chromatografy

CPV: 38.43.22.10 – 7 Nazewnictwo wg CPV: chromatografy gazowe 

CPV: 38.43.45.60 – 9 Nazewnictwo wg CPV: analizatory chemiczne 

CPV: 38.43.70.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: pipety i akcesoria laboratoryjne 

CPV: 38.52.72.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: dozymetry 

CPV: 38.63.40.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: mikroskopy optyczne

CPV: 38.65.21.20 – 7 Nazewnictwo wg CPV: projektory wideo

CPV: 38.90.00.00 – 4 Nazewnictwo wg CPV: różne przyrządy do badań lub testowania

CPV: 38.97.00.00 – 5 Nazewnictwo wg CPV: badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 

CPV: 39.13.00.00 – 2 Nazewnictwo wg CPV: meble biurowe

CPV: 39.18.00.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: meble laboratoryjne

CPV: 42.52.00.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia wentylacyjne

CPV: 42.91.20.00 – 2 Nazewnictwo wg CPV: maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

CPV: 42.91.00.00 – 8 Nazewnictwo wg CPV: aparatura  do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji 

CPV: 42.91.23.40 – 7 Nazewnictwo wg CPV: aparatura do odsalania 

CPV: 42.96.40.00 – 1 Nazewnictwo wg CPV: zautomatyzowany sprzęt biurowy

CPV: 44.42.10.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi 

CPV: 48.90.00.00 – 7 Nazewnictwo wg CPV: różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis specjalistycznego sprzętu stanowiącego „Wyposażenie Centrum Jakości Środowiska” zlokalizowanego w budynku Centrum Logistycznego w Elbląskim Parku Technologicznym na Modrzewinie Południe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Miejsce dostawy: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe Centrum Logistyczne, 

ul. Jana Pawła II
2. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. dostawę:

2.1.1.
chromatografów gazowych i spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową i elektrotermalną 

2.1.2. 
spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS

2.1.3. 
spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową dwuwiązkowy i FTIR

2.1.4. 
zestawu chromatografii cieczowej

2.1.5. 
chromatografu jonowego

2.1.6. 
spektrofotometrów

2.1.7. 
analizatora rtęci

2.1.8. 
zestawu mikroskopów

2.1.9. 
sprzętu laboratoryjnego, mebli i innych akcesoriów

2.1.10. 
sprzętu komputerowego biurowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi

2.1.11.   urządzeń do prowadzenia badań emisji pyłów i gazów nieorganicznych ze źródeł stacjonarnych (w terenie)

2.1.12. urządzeń do prowadzenia badań emisji lotnych związków organicznych LZO oraz całkowitego węgla organicznego OWO ze źródeł stacjonarnych (w terenie)

2.1.13. 
urządzeń do pomiaru hałasu

2.1.14. 
urządzeń do pomiaru drgań na stanowisku pracy

2.1.15.
urządzeń do pobierania próbek powietrza na stanowisku pracy

2.1.16. 
samochodu terenowego z laboratorium

zgodnie z kryteriami, parametrami technicznymi i w ilościach podanymi w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w sekcji II.1.5) ppkt 3 ogłoszenia. Do każdego oprogramowania, które występuje w opcji bez nośnika należy dostarczyć jeden nośnik.

2.2. montaż

2.3. uruchomienie

2.4. przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego specjalistycznego sprzętu dla Centrum Jakości Środowiska zgodnie z warunkami określonymi w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE.

2.5. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Zasadami promocji projektów w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.

2.6. dla wyposażenia, które wymaga serwisowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w okresie gwarancji.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.1. dostawę chromatografów gazowych i spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową i elektrotermalną

3.1.1. Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym UV skonfigurowany z analizatorem fazy nadpowierzchniowej Headspace i desorberem termicznym - ilość szt.: 1

38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Piec chromatografu z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych i programowanymi przepływami gazów

B. Zakres temperatury pieca: od 4 st. C powyżej temperatury otoczenia do 450 st. C

C. Programowanie temperatury pieca w odstępach 1 st. C

D. Praca z programem zawierającym kilka etapów narostu i utrzymania stałej temperatury

E. Autosampler z min. 50 pozycjami na próbki

F. Pozycje na fiolki do ścieku i na roztwór do przemywania strzykawki

G. Pomiar lepkości próbki

H. Dozownik do kolumn kapilarnych z możliwością programowania nastawiania przepływów i ciśnień gazu nośnego

I. Praca autosamplera z kilkustopniowym programem narostu temperatury

J. Pułapka węglowa na zanieczyszczenia nadmiarem próbki

K. Zastosowanie linerów

L. Opcja trybu podziałowego z automatyczną kontrolą podziału

M. Bufor cyfrowo-cyfrowy pomiędzy chromatografem i komputerem

N. Zestaw rurek i połączeń do źródeł gazu

O. Kwadropulowy detektor masowy o minimalnym zakresie mas: 1 – 1000 Daltonów

P. Jonizacja elektronowa (EI) i możliwość jonizacji chemicznej (CI) z tego samego źródła jonów

Q. Bezprzewodowe źródło jonów typu „plug and play”

R. Szybkość skanowania nie mniejsza niż 10000 Da/sek

S. Funkcja umożliwiająca śledzenie jonu o określonej masie

T. Pompy: próżniowa i turbomolekularna 

U. Kolumna kapilarna

V. Zestaw eksploatacyjny autosamplera 

W. Zestaw eksploatacyjny dozownika 

X. Zestaw komputerowy i oprogramowanie do obróbki danych zintegrowane z zestawem GC-MS, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA

Y. Monitor LCD min. 19’’

Z. Biblioteka cyfrowa zawierająca widma masowe związków chemicznych

AA. Automatyczny podajnik próbek – przystawka typu headspace z nastrzykiem próbki metodą wyrównywania ciśnień

AB. Ilość pozycji na tacy: min. 40 z możliwością rozbudowy

AC. Zakres temperatur termostatowania do min. do 200 st. C z programowanymi odstępami co 1st. C

AD. Panel sterowania z ekranem LCD

AE. Moduł cyfrowo sterujący przepływem gazu nośnego przez przystawkę headspace

AF. Termostatowana linia transferowa pomiędzy chromatografem a przystawką headspace z zakresem temperatury takim jak w podajniku

AG. Oprogramowanie w Windows XP sterujące pracą podajnika headspace

AH. Zestaw eksploatacyjny podajnika heaspace

AI. Desorber termiczny z min. 50-cio pozycyjnym podajnikiem próbek i kontrolą przepływu gazu nośnego 

AJ. Temperatura desorpcji 50  - 400st.C z nastawą co 1st.C

AK. Mrożenie zdesorbowanej próbki w pułapce chłodzącej systemem Peltier’a

AL. Przeprowadzenie z jednej próbki min. 60 desorpcji

AM. Możliwość zastosowania wymywania zwrotnego

AN. Podział próbki przed i po pułapce zamrażającej

AO. Panel sterujący z ekranem LCD

AP. Termostatowana linia transferowa pomiędzy chromatografem a desorberem

AQ. Oprogramowanie sterujące pracą desorbera 

AR. Zestaw eksploatacyjny desorbera termicznego

AS. Dostawa zestawu, instalacja i przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

AT. Gwarancja 12 miesięcy 

3.1.2. Chromatograf gazowy z autosamplerem i detektorami ECD i NPD - ilość szt.: 1

38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Piec chromatografu z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych i programowanymi przepływami gazów

B. Zakres temperatury pieca: od 4st. C powyżej temperatury otoczenia do 450st. C

C. Programowanie temperatury pieca w odstępach 1st. C

D. Praca z programem zawierającym kilka etapów narostu i utrzymania stałej temperatury

E. Autosampler obsługujący 2 dozowniki z min. 50 pozycjami na próbki

F. Zestaw eksploatacyjny autosampleraz kompletem fiolek, korków z septami i narzędzi

G. Pozycje na fiolki do ścieku i na roztwór do przemywania strzykawki

H. Pomiar lepkości próbki

I. 2 dozowniki do kolumn kapilarnych z możliwością programowania nastawiania przepływów i ciśnień gazu nośnego

J. Praca dozowników z kilkustopniowym programem narostu temperatury

K. Zestaw eksploatacyjny dozowników

L. Pułapka węglowa na zanieczyszczenia nadmiarem próbki

M. Zastosowanie linerów

N. Opcja trybu podziałowego z automatyczną kontrolą podziału

O. Zestaw rurek i połączeń do źródeł gazu

P. Detektor wychwytu elektronów (ECD) ze sterowaniem przepływu gazów (PPC)

Q. Detektor azotowo-fosforowy (NPD) ze sterowaniem przepływu gazów (PPC)

R. Zakres temperatur detektorów od 100st. C do 450st. C z programowaniem co 1st. C

S. Zestaw instalacyjny detektorów

T. Kolumna kapilarna o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm i warstwie wypełnienia 0,25 μm

U. Kolumna kapilarna o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm i warstwie wypełnienia 0,50 μm

V. System oczyszczania gazu nośnego z wody, tlenu i węglowodorów

W. System zbierania danych i sterowania z buforem cyfrowym miedzy chromatografem i komputerem

X. Zestaw komputerowy i oprogramowanie do obróbki danych zintegrowane z zestawem chromatografu, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA 

Y. Dostawa i instalacja zestawu

Z. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

AA. Gwarancja 12 miesięcy

3.1.3. Chromatograf gazowy z autosamplerem i detektorami FID i FDP - ilość szt.: 1

38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Piec chromatografu z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych i programowanymi przepływami gazów

B. Zakres temperatury pieca: od 4st. C powyżej temperatury otoczenia do 450st. C

C. Programowanie temperatury pieca w odstępach 1st. C

D. Praca z programem zawierającym kilka etapów narostu i utrzymania stałej temperatury

E. Autosampler obsługujący 2 dozowniki z min. 50 pozycjami na próbki

F. Zestaw eksploatacyjny autosampleraz kompletem fiolek, korków z septami i narzędzi

G. Pozycje na fiolki do ścieku i na roztwór do przemywania strzykawki

H. Pomiar lepkości próbki

I. 2 dozowniki do kolumn kapilarnych z możliwością programowania nastawiania przepływów i ciśnień gazu nośnego

J. Praca dozowników z kilkustopniowym programem narostu temperatury

K. Zestaw eksploatacyjny dozowników

L. Pułapka węglowa na zanieczyszczenia nadmiarem próbki

M. Zastosowanie linerów

N. Opcja trybu podziałowego z automatyczną kontrolą podziału

O. Zestaw rurek i połączeń do źródeł gazu

P. Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) ze sterowaniem przepływu gazów (PPC) z zakresem temperatur detektorów od 100st. C do 450st. C z programowaniem co 1st. C

Q. Detektor płomieniowo-fotometryczny ze sterowaniem przepływu gazów (PPC) z zakresem temperatur detektorów od 250st. C do 450st. C z programowaniem co 1st. C

R. Zestaw instalacyjny detektorów

S. Kolumna kapilarna o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,32 mm i warstwie wypełnienia 0,25 μm

T. System oczyszczania gazu nośnego z wody, tlenu i węglowodorów

U. System zbierania danych i sterowania z buforem cyfrowym miedzy chromatografem i komputerem

V. Zestaw komputerowy i oprogramowanie do obróbki danych zintegrowane z zestawem chromatografu, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, UPS 700 VA , mysz optyczna i klawiatura

W. Dostawa i instalacja zestawu

X. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

Y. Gwarancja 12 miesięcy 

3.1.4. Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, wyposażony w system generacji wodorków/zimnych par rtęci - ilość szt.: 1

38433100-0 Spektrometry masy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Spektrometr do wykonywania automatycznych analiz techniką płomieniową, w piecu grafitowym THGA z korekcją tła Zeemana, techniką FIAS oraz generacji wodorków lub zimnych par rtęci. 

Cechy wymagane aparatu: 

a) całkowita kontrola systemu z poziomu zewnętrznego oprogramowania komputerowego, 

b) automatyczna zmiana techniki atomizacji wykonywana z poziomu oprogramowania sterującego 

c) zintegrowany, sterowany silnikiem palnik zapewniający automatyczną optymalizację jego ustawienia, 

d) gniazdo na osiem lamp wybieranych automatycznie za pomocą luster, 

e) elektronicznie sterowany system kontroli przepływu gazów, 

f) system korekcji tła lampą deuterową (płomień) 

g) system korekcji tła efektem Zeemana (kuweta) 

h) autosampler do pieca grafitowego, 

i) niezależny system chłodzenia pieca grafitowego pracujący w obiegu zamkniętym. 

B. Monochromator o wysokiej wydajności świetlnej z dwudzielną siatką dyfrakcyjną o min. 1500 liniach/mm i liniową dyspersją odwrotną min 1.5 nm/mm, automatyczne ustawienie długości fali oraz wysokości i szerokości szczeliny. Elementy optyczne pokryte kwarcem; układ optyczny zabezpieczony przed wpływem atmosfery zewnętrznej.  

Zakres długości fal: 190-900 nm, 

Detektor półprzewodnikowy o podwyższonej czułości dla całego widma, 

Automatyczne ustawienie lampy względem osi optycznej spektrometru, ustawienie długości fali, szczeliny oraz natężenia prądu lampy. 

C. Zmieniacz lamp wyposażony w 

ośmiopozycyjny uchwyt lamp kodowanych z automatycznym wyborem i optymalizowanym ustawieniem lampy względem drogi optycznej aparatu (ustawienie lampy nie wymaga żadnych czynności ręcznych), wbudowane 4 zasilacze lamp bezelektrodowych EDL, aparat jest wyposażony w bezprzewodowe, kodowane lampy.

D. Automatyczny dobór gazów (paliwo i utleniacz) z automatyczną kontrolą przepływu i regulacją parametrów płomienia, 

automatyczne zapalanie płomienia z automatycznymi czujnikami bezpieczeństwa wyłączającymi płomień przy uszkodzeniu systemu zasilana gazów. 

E. Cechy palnika i rozpylacza: 

a) automatyczna optymalizacja ustawienia palnika, regulacja we wszystkich trzech płaszczyznach, 

b) aparat wyposażony jest w tytanowy palnik z pojedynczą szczeliną przeznaczony do płomienia acetylen- powietrze, 

c) opcjonalnie dostępne są palniki: 10 cm trójszczelinowy lub 5 cm na powietrze-podtlenek azotu, 

d) rozpylacz i komora mgielna umożliwiające pracę ze wszystkimi rodzajami kwasów i rozpuszczalników organicznych, 

e) konstrukcja palnika umożliwia łatwą i szybką  jego wymianę. 

F. Piec grafitowy zamontowany na sterowanej komputerowo platformie zapewniającej automatyczną wymianę z układem palnika, ustawienie pieca jest optymalizowane względem drogi optycznej spektrometru. 

Kuweta grafitowa ze zintegrowaną platformą Lvov’a grzana poprzecznie (THGA), co pozwala uzyskać równomierny rozkład temperatury w całej przestrzeni kuwety. 

Korekcja tła wykorzystuje wzdłużny efekt Zeemana, co eliminuje konieczność stosowania polaryzatora, który ma negatywny wpływ na intensywność wiązki promieniowania.

Piec zawiera system monitorujący zużycie kuwety i automatycznie dostosowuje parametry prądowe do aktualnego stanu kuwety. 

Zakres temperatury: 0 – 2600st. C programowana w krokach co 10st. C. Możliwość utworzenia programu temperaturowego złożonego z 12 etapów.

G. Autosampler do pieca grafitowego na min. 100 próbek, zapewniający automatyczną analizę bez konieczności nadzoru przez użytkownika, przygotowuje krzywą kalibracyjną z roztworu wyjściowego próbki.

Zakres objętości pobieranych przez autosampler 1-99 μl w krokach co 1 μl. przy minimalnej objętości próbki 0,1 ml. 

H. System generacji wodorków techniką analizy wstrzykowej FIAS do generacji wodorków/zimnych par rtęci oraz do automatycznego rozcieńczania próbek i dodawania buforów. Sterowany z poziomu oprogramowania komputerowego. 

I. Rurka kwarcowa do systemu FIAS z uchwytem  umożliwiającym ogrzewanie rurki w płomieniu palnika. 

J. Zestaw niezbędnych akcesoriów i połączeń umożliwiających dozowanie wytworzonych wodorków lub zimnych par rtęci bezpośrednio do kuwety grafitowej. 

K. Zestaw komputerowy i oprogramowanie do sterowania i obróbki danych zintegrowane z zestawem spektrometru, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, UPS 700 VA , mysz optyczna i klawiatura

L. Dostawa i instalacja aparatu

M. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

N. Gwarancja 12 miesięcy

3.2. dostawę spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS

3.2.1. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do specjacji - ilość szt.: 1

38433100-0 Spektrometry masy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Układ plazmy wzbudzonej indukcyjnie powinien zawierać:

a) Generator wysokiej częstotliwości 27,12 MHz sterowany oprogramowaniem spektrometru o mocach w zakresie co najmniej od 500 do 1600W.

b) Palnik kwarcowy, łatwy do zdemontowania, wymiany i czyszczenia. Z 3 - kierunkową regulacją palnika ICP (X,Y,Z). Głębokość próbkowania musi być kontrolowana komputerowo z poziomu oprogramowania ICP-MS. Dokładność ustawień palnika musi być nie gorsza niż 0,1 mm dla każdej z trzech osi.

B. Obszar separacji jonów zawiera:

a) układ dwóch stożków niklowych (próbkujący i zbierający) łatwych do wymiany i czyszczenia bez konieczności likwidowania próżni. Stożek próbkujący ma średnicę otworu nie większą niż 1mm, stożek zbierający o średnicy nie większej niż 0,4mm.

b) Soczewki jonowe/ekstrakcyjne ułożone niewspółosiowo, łatwe do wymiany i czyszczenia, z zautomatyzowanym systemem dostrojenia napięć soczewek optyki jonowej z poziomu oprogramowania spektrometru w celu uzyskania maksymalnej czułości.

C. Komora kolizyjno-reakcyjna ma budowę oktopola i pracuje w trybie kolizyjnym/reakcyjnym, umożliwiając usuwanie interferencji na zasadzie dyskryminacji energii kinetycznej. Komora kolizyjna może ponadto pracować efektywnie w trybie kolizyjnym z użyciem czystego helu pozwalając na selektywną eliminację interferencji molekularnych.

D. Spektrometr powinien posiadać możliwość elektronicznego sterowania przepływami i ciśnieniami co najmniej 5 kanałów gazów: plazmowego, pomocniczego, make-up, gaz nośny i oraz dwóch gazów do komory kolizyjno-reakcyjnej.

E. System posiada kwadropulowy analizator mas z hiperbolicznymi w przekroju prętami. Zakres masowy nie gorszy niż: 2-260 amu. Szybkość narastania sygnału (Li do U, bez dodatkowych pików) nie gorsza niż 22 000 amu/s.

Detektor (powielacz elektronowy) zapewnia 9 rzędów zakresu dynamicznego i czas integracji nie gorszy niż 100µs w trybie pulsacyjnym i analogowym.

System ICP-MS musi umożliwiać pomiary stężenia jednoizotopowych pierwiastków od 1,0 ppt do 1000 ppm w jednym pomiarze (aby zminimalizować konieczność rozcieńczania próbki) bez konieczności przestrajania rozdzielczości detektora oraz bez konieczności wymiany stożków czy też innych elementów aparatu.

F. System próżniowy oparty na pojedynczej pompie  turbomolekularnej i pompie wstępnej. Pompa wstępna powinna mieć możliwość wystawienia poza laboratorium.
Kontrola próżni musi zabezpieczać system przed nagłym brakiem dopływu zasilania, ustawiając aparat w stan czuwania i automatyczny restart.

G. W systemie wprowadzania próbki powinny funkcjonować:

a) Rozpylacz koncentryczny lub krzyżowy (albo mikroprzepływowy) wykonany z materiału odpornego na korozję.

b) Komora mgielna powinna być stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą efektu Peltiera.

c) Pompa perystaltyczna z szybkością pompowania kontrolowaną z poziomu oprogramowania spektrometru, z opcją drenażu komory mgielnej.

d) Automatyczny podajnik próbek o pojemności nie mniej niż 80 próbek.

e) Zintegrowany, automatyczny system do rozcieńczania próbek w aerozolu, pozwalający na wprowadzanie próbek zatężonych i o dużej zawartości matrycy.

f) System mocujący elementy układu wprowadzania próbki i palnika plazmowego umożliwiający łatwy i szybki demontaż, jak również odtwarzalny montaż systemu.

H. Urządzenie powinno się charakteryzować następującymi minimalnymi osiągami analitycznymi:

a) Granice wykrywalności (3 s) w ng/L (ppt) nie gorsze niż:

· 9Be ≤0,5  (bez gazu w komorze),

· 115In ≤ 0,1 (bez gazu w komorze),

· 78Se ≤ 1 (z wodorem w komorze),

· 209Bi ≤ 0,1 (bez gazu w komorze),

· 75As ≤ 20 (z helem w komorze).

b) Zawartość tlenków nie większa niż: CeO+ ≤ 1,5%.

c) Zawartość podwójnie naładowanych jonów nie większa niż: Ce++ ≤ 3%.

d) Sygnał tła nie większy niż: <2 cps (dla masy 9 amu, bez gazu w komorze).

e) Precyzja krótkoterminowa (20 min.) nie gorsza niż: 3% RSD (w trybie standardowym i komory zderzeniowej/reakcyjnej).

f) Stabilność długoterminowa (2 godz.) nie gorsza niż: 4% RSD (w trybie standardowym i komory kolizyjno-reakcyjnej).

I. Zamknięty system chłodzenia (chiller wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami) cewki indukcyjnej i pomp próżniowych.

J. System ICP-MS musi być typu benchtop o wymiarach nie przekraczających: 800 mm (szerokość) x 650 mm (głębokość) x 600 mm (wysokość).

K. System komputerowy i oprogramowanie: komputer sterujący aparatem ICP-MS nie gorszy niż: procesor dwurdzeniowy, 160 GB HDD, 1GB RAM, DVD-RW, Gigabit LAN, 6xUSB, Windows XP, UPS 700VA,  monitor 20”LCD, mysz optyczna i klawiatura

Drukarka Laserowa Kolorowa.
Oprogramowanie do sterowania ICP-MS i obróbki wyników, komunikacja PC-ICP/MS z wykorzystaniem interface TCP-IP (LAN) dającym zdalny dostęp do aparatu

L. Zestaw roztworów wzorcowych do kalibracji aparatu.

M. Zapasowe materiały eksploatacyjne:

· min.15 wężyków do próbki 

· min.15 wężyków do wzorca wewnętrznego

· min. 9 wężyków do ścieków

· rurka do próbki min. 5m

· min. 1 komora mgielna

· min 1 oktopol zapasowy

· min. 2 palniki kwarcowe

· min. 2 niklowe stożki skimmera i 2 niklowe stożki próbkowania

· zapasowy olej do pomp min. 1 l 

· niezbędne złączki 

· niezbędne uszczelki

· zestaw materiałów do czyszczenia elementów spektrometru (w tym: papiery ścierne, proszki) na min. 1 rok użytkowania

· 200 fiolek do automatycznego podajnika próbek

N. Chromatograf cieczowy o budowie modułowej z interfejsem i oprogramowaniem, pozwalającym na adaptację spektrometru ICP-MS jako detektora masowego w HPLC i użycie zestawu do analiz specjacyjnych. W skład chromatografu muszą wejść następujące elementy:

a) Pompa gradientowa min 4-tłokową z możliwością mieszania 2 różnych składników w tym samym czasie z możliwością wyboru 2 rozpuszczalników spośród 4 dostępnych (z odgazowywaczem próżniowym czterokanałowym zintegrowanym wymiarami z pozostałymi modułami) o precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 0,001 – 5,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż  0,001 ml/min, wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L, wymagana opcja obmywania tłoków

b) Autosampler na minimum 100 próbek o zakresie nastrzyku 0,1-100ul o precyzji nastrzyku  nie gorszej niż 0.25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.1 %.

c) Termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10 C poniżej temp otoczenia do + 80 C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.15 °C, dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0.8 °C.

d) Interfejs pozwalający na współpracę chromatografu ze spektrometrem ICP-MS.                                                            

O. Dostawa i instalacja zestawu

P. Przeszkolenie w dniu instalacji i dodatkowe aplikacyjne dla 2 osób:

a) szkolenie wstępne w czasie instalacji urządzenia

b) 2 x 2 dni szkolenia technicznego z obsługi sprzętu i oprogramowania 

c) 2-dniowe szkolenie z metodyki przygotowywania próbek do analiz

d) po 3 – 4 miesiącach od uruchomienia: 2 x 2 dni (w dwutygodniowych odstępach) szkolenia metodycznego 

e)  zapewni opiekę metodyczno-naukową w okresie eksploatacji urządzenia poprzez udzielenie ciągłego wsparcia w zakresie nadzoru technicznego i merytorycznego

Q. Gwarancja 12-miesięczna

3.3. dostawę spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową dwuwiązkowy i FTIR

3.3.1. Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową do oznaczania stężeń metali dwuwiązkowy - ilość szt.: 1

38433100-0 Spektrometry masy 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z samo-kalibrującym monochromatorem Eberta , pracującym w zakresie 180-900 nm., umożliwiającym automatyczną analizę wielo-pierwiastkową

B. Całkowicie hermetyczny układ optyczny

C. System  korekcji tła na lampie deuterowej zmodulowanej z częstotliwością 200 Hz- umożliwiający korekcję w  zakresie 180 – 425 nm, do 3 Abs, z błędem nie przekraczającym 2% nawet przy wielkości tła 2 Abs

D. Nie dopuszcza się wykorzystania w korekcji tła lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL)  

E. Automatyczna optymalizacja  parametrów spektrometru: położenia monochromatora, położenia palnika,  ustawienia w wiązce światła lamp i głowicy pieca grafitowego, optymalizacj programu temperaturowego pieca.

F. Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia

G. Komputerowe ustawianie szczeliny spektralnej, zapewniające powtarzalność poprzez wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin

H. Automatyczny minimum 6 pozycyjny zmieniacz lamp wraz z  min. 6 niezależnymi zasilaczami.

I. Automatyczne rozpoznawanie lamp kodowanych

J. Elektroniczna modulacja lamp .Nie dopuszcza się układu z mechaniczną modulacją lamp tj.”chopperem”

K. Uniwersalny , 50 mm palnik tytanowy,  umożliwiający  pracę ze wszystkimi typami płomienia, eliminując konieczność zmiany palnika przy przejściu do analizy pierwiastka wymagającego innego typu gazu lub zestaw palników tytanowych 50 i 100 mm

L. Możliwość skręcania palnika do 90°

M. Możliwość zainstalowania w przyszłości głowicy pieca grafitowego:

a) pracującej w zakresie do 3000°C  wyposażonego w optyczny system kontroli sterowania i kontroli temperatury

b) automatyczna adjustacja głowicy pieca grafitowego względem wiązki światła

c) możliwość zainstalowania kamery telewizyjnej do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej

d) z grzaniem wzdłuż osi optycznej kuwety

N. Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym  w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

O. Oprogramowanie sterujące aparatem  – w języku polskim we wszystkich  trybach pracy: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS

P. Przystawkę  do automatycznej walidacji spektrometru, sterowaną poprzez oprogramowanie aparatu, umożliwiającą bezobsługową kwalifikację wg. procedury IQ/OQ/PQ. Przystawka ma  zawierać  zestaw automatycznie wprowadzanych w wiązkę aparatu certyfikowanych filtrów do pomiaru i testów:

· dokładności długości fali

· rozdzielczości monochromatora

· dokładności fotometrycznej

· stabilności fotometrycznej

· korekcji tła  (lampy deuterowej)

Oprogramowanie umożliwia automatyczne prowadzenie testów kwalifikacji operacyjnej (OQ) oraz  prowadzi użytkownika, krok po kroku przez test kwalifikacji sprawnościowej (PQ) przy pomocy automatycznego kreatora czynności walidacyjnych (wizards) oraz w oparciu o zapamiętane standardowe procedury operacyjne (SOP). System ma generować końcowy raport wraz z oceną o dopuszczeniu lub odrzuceniu (pass/fail) uzyskanych wyników.

Q. Kompresor bezolejowy powietrza 

R. Reduktory do acetylenu i podtlenku azotu na stałej instalacji 

S. Zestaw wężyków do zasysania próbek

T. Zestaw  kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczeń następujących pierwiastków:

Al, Sb, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, Ag, Sn, Zn 

U. Komunikacja aparatu z komputerem za pomocą portu USB zainstalowanego w spektrometrze

V. Komputer do obsługi spektometru z drukarką o parametrach nie gorszych niż:

· Procesor: Intel Core 2 Duo 2,00 GHz lub równoważny; 

· RAM: 2 GB; 

· Pojemność dysku twardego: 250 GB;  Napęd:DVD +/- RW; Pamięć graficzna:  256 MB;

·  4 porty USB; Klawiatura; Mysz optyczna;  UPS 700 VA 

· Monitor LCD: 19”; Drukarka: klasy HP Deskjet; Windows XP  PL  

W. Deklaracja zgodności  CE 

X. Uruchomienie zestawu w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca wykona instalację oraz testy weryfikujące poprawność działania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Y. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie w zakresie obsługi urządzenia

Z. Lampy do oznaczania pierwiastków: 

Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Co, Cd, Sn, Zn, Bi, Pb, Sb, Al., Mg, Ti, Ag, V, Ca, Mo

AA. Lampa 6 -pierwiastkowa 

AB. Gwarancja 12 miesięcy

3.3.2. Spektrometr FTIR z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania krzemionki w próbkach pyłów  pobranych na stanowiskach pracy, metodą spektrofotometrii - Ilość szt.: 1

38433100-0 Spektrometry masy 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Zakres spektralny, co najmniej 7800 – 350 cm-1
B. Maksymalna rozdzielczość lepsza niż 0,9 cm-1 (z apodyzacją)

C. Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 1-32 cm-1
D. Szczelny i osuszany układ optyczny z podłączeniami do opcjonalnego przedmuchu osuszonym gazem 

E. Szumy mniejsze niż 1.5x10-5 Abs (standardowy test: wartość "peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4 cm-1, z oferowanym detektorem)

F. Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania z  mechanizmem wykorzystującym wiązkę lasera do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru

G. Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe

H. Ogniskowanie wiązki centralnie w  komorze pomiarowej aparatu

I. Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania

J. Ceramiczne trwałe źródło promieniowania

K. Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: 

· folia polistyrenowa do sprawdzania długości fali

· filtr szklany do monitorowania absorbancji

L. Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 40 skanów/s przy 16 cm-1
M. Komunikacja spektrometru z komputerem przez standardowy port USB 2.0

N. Automatyczne rozpoznawanie przez system przystawek pomiarowych

O. Wkłady osuszające z możliwością regeneracji przez suszenie w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania pokrywy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu.

P. Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. 32-bitowe oprogramowanie dostarczane przez producenta spektrometru kompatybilne z Windows 2000 / XP Pro / Vista. Musi być w pełni kompatybilne z systemami operacyjnymi w języku polskim. Program obsługi spektrometru w języku polskim.  Musi zapewniać: 

· logowanie użytkowników z różnymi poziomami dostępu,

· funkcję automatycznego doboru wzmocnienia sygnału,

· podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem.

· funkcję wykonywania makroinstrukcji 

· automatyczną korekcję zawartośći CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych

· automatyczne wykonywanie testów jakości widm

· wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w czasie pomiaru)

· przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca

· tworzenie własnych bibliotek użytkownika

· moduł spektralnej interpretacji widm

· aktywną diagnostykę w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów – systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu

Q. Zestaw komputerowy do obsługi spektometru o konfiguracji nie gorszej niż: Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, HDD 500GB, grafika 512MB PCI-E, monitor 19" LCD, z oprogramowaniem systemowy Windows 7,

4xUSB 2.0, DVD+RW z oprogramowaniem, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA, drukarka laserowa

R. Wyposażenie do spektrometru:

· prasa hydrauliczna o nacisku co najmniej 15ton

· pastylkarka 13mm,

· magnetyczny uchwyt do pastylek,

· moździerz agatowy o średnicy 60-70mm z tłuczkiem,

· KBr do spektroskopii IR (co najmniej 100g), 

· młynek wibracyjny

S. Wbudowane oprogramowanie w języku polskim do automatycznego wyznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym wg: 

a) PN-91/Z-04018/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej      krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni

b) PN-91/Z-04018/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni

T. Instalacja systemu u użytkownika wraz z przeszkoleniem min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

U. Gwarancja 12 miesięcy

3.4. dostawę zestawu chromatografii cieczowej

3.4.1. Zestaw chromatografii cieczowej HPLC - ilość szt.: 1

38432200-4 chromatografy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Pompa gradientowa o ciśnieniu maksymalnym nie mniejszym niż 5000 psi, z gradientem niskociśnieniowym, z zakresem przepływu 0 do 45 ml/min, skokiem 0,01 ml/min i precyzją 0,1% RDS. Wysoka precyzja składu eluentu, liniowe profile gradientowe. System sterowany z zewnętrznego komputera.

B. Autosampler sterowany z zewnętrznego komputera z tacą na min. 80 fiolek standardowych (1 ml). Minimalna objętość zastrzyku 0,1 µl, możliwość wielokrotnych powtórzeń z jednej fiolki, automatyczne przemywanie igły wewnątrz i zewnątrz, nastrzykiwanie z mieszanin dwufazowych i możliwość termostatowania próbek.

C. Detektor UV/VIS fotodiodowy, sterowany z zewnętrznego komputera, z zakresem długości fali 190 – 800 nm (dokładność ustawienia: ±1 nm, min., rozdzielczość spektralna 1,2 nm), z kuwetą o długości drogi optycznej 10 mm i możliwością pracy w trybie 3D. 

D. Detektor fluorescencyjny sterowany z zewnętrznego komputera z zakresem emisji do 900 nm (dokładność długości fali: ±3 nm), szybkością skanowania min. 500 nm/min.

E. Termostat (piec) do kolumn sterowany z zewnętrznego komputera z minimalnym zakresem termostatowania od 5 do 80st. C, dokładnością 1st. C i stabilnością ±0,2st. C oraz komorą na min. 4 kolumny.

F. Termostat kolumny do reakcji post-kolumnowej (do oznaczania nitro-PAH).

G. Kolektor frakcji z kaseta na min. 100 fiolek, z trybami detekcji piku z wartości sygnału i nachylenia chromatogramu, z kilkoma opcjonalnymi trybami zbierania frakcji, z możliwością chłodzenia i zaworem do odprowadzania zbędnych frakcji.

H. Zestaw komputerowy i oprogramowanie do sterowania pracą pomp, autosamplera, detektorów i pieca oraz zbierania i obróbki danych, zintegrowane z zestawem chromatografu, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, z możliwością tworzenia biblioteki widm oraz określania czystości piku i integracji pików nakładających się na siebie, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA

I. Zestaw kolumn do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, herbicydów, chlorofilu i innych pigmentów.

J. Zestaw kolumn zabezpieczających

K. Uchwyt do kolumn z filtrem

L. Mieszalnik, zawór do gradientu niskociśnieniowego, degazery

M. Zestaw eksploatacyjny: fiolki (białe szkło z septą PTFT i zakrętkami), sączki (średnica porów 0,45 µm), rurki, złączki, butelki (1 l) na rozpuszczalniki, 

N. Dostawa i Instalacja zestawu

O. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

P. Gwarancja 12 miesięcy 

3.5. dostawę chromatografu jonowego

3.5.1. Chromatograf jonowy - ilość szt.: 1
38432200-4 Chromatografy 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Analiza w wodach anionów nieorganicznych: fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, fosforany oraz siarczany, siarczki, krzemiany. Analiza kationów Li, Na, K, NH4, Mg, Ca, Ba. Aparat musi być tak dostosowany, żeby móc wyeliminować wszystkie substancje przeszkadzające w oznaczeniach (np. chlorki, sód czy wapń). Aparat powinien mieć dwie oddzielne linie analityczne, jedna do oznaczania kationów i druga do oznaczania anionów.

B. Wysokosprawna pompa dwutłokowa pracująca w trybie izokrytycznym i gradientowym (do współpracy z minimum 3 rozpuszczalnikami). Zakres przepływu 0.001- 20 ml/min; Ustawienie przepływu z krokiem 1 ml/min; Praca pompy monitorowana przez oprogramowanie sterujące pracą chromatografu. Zestaw organizacji fazy ruchomej wraz z zestawem niezbędnych butelek i przyłączy. 

C. Wbudowany próżniowy system odgazowania eluentu (degazer) on-line zintegrowany z pompą.

D. Termostat kolumn z możliwością zainstalowania dwóch kolumn wraz z przedkolumnami, zakres termostatowania od +5st. C do +80st. C; ustawienie temperatury z krokiem 0.1st. C; stabilność <0.05st. C.

E. Cyfrowy detektor konduktometryczny; Zakres pomiarowy: 0 do 15 000 μS; detektor powinien zapewniać precyzyjny pomiar zarówno w zakresie bardzo niskiego przewodnictwa (<1 μS/cm) jak i w zakresie wysokiego przewodnictwa (<1000 μS/cm) bez konieczności automatycznej zmiany zakresu pomiarowego tj. autoskalowania; cela konduktometryczna termostatowana w zakresie 20 do 50st. C; stabilność temperatury: <0,01st. C; szum elektroniczny <0,1 nS/Sm (pik do piku przy 1 μS/cm); szum linii bazowej <0,2 nS/cm (dla chromatografu z zamontowaną kolumną i supresorem) 

F. Supresor chemiczny trójkomorowy kolumnowy  zapewnia automatyczną zmianę pozycji supresora i  automatyczną, ciągłą regenerację supresora z H2SO4 i H2O bez konieczności jego demontażu; Dodatkowo- Supresor CO2, który powinien zapewniać eliminację CO2 z eluentu przed pomiarem na detektorze konduktometrycznym. Odporność na wpływ organicznych modyfikatorów eluentu. 

G. Kolumny i przedkolumny do rozdzielania: - mikropróbek o stężeniach kationów i anionów w zróżnicowanych zakresach stężeń od μg do tysięcy ml na litr z możliwością występowania w tych próbkach związków organicznych w tym kwasów humusowych i wysokich stężeń chlorków (woda morska). Możliwość montowania w zestawie kolumn innych firm. Minimalne wymagania: kolumny chromatograficzne (min. 2 szt.) do oznaczania kationów - Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+,  Ba2+, NH4+, z możliwością oznaczania amin.; przedkolumny do kolumny kationowej (min. 3 szt.). Kolumny chromatograficzne (min. 3 szt.) do oznaczania anionów - NO2-, Br-, J-, Cl-, NO3-, PO43-, SO42-, BrO3, ClO2, ClO3. Kolumna anionowa powinna uwzględniać oznaczanie krzemianów; przedkolumny do kolumny anionowej (min. 3 szt.); kolumna zatężająca  do śladowych ilości anionów. Kolumny zaopatrzone w system niezbędny do ich zamocowania.

H. Zestaw komputerowy do obsługi chromatografu, Procesor: 2.8GHz/800MHz/2x2MB Dual Core lub równoważny, 160 GBHDD; Monitor LCD minimum: 21", mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA;  Drukarka laserowa o  rozdzielczości do 1200 dpi. 

I. Oprogramowanie sterujące pracą systemu chromatograficznego, naborem danych chromatograficznych, Oprogramowanie rejestruje wszystkie parametry systemu: pracę pompy, pracę i historie użytkowania kolumn, przekroczenie ciśnienia, ilość iniekcji. 

J. Autosampler wyposażony w system filtracji; z karuzelą na próbki do podajnika (nie mniejsza niż na 100 próbek) i z termostatem (+4 do 30ºC); zapewniający płukanie toru analitycznego przed nastrzykiem kolejnej próbki; możliwość pracy z zastosowaniem wialek o różnych pojemnościach; podawanie określonej części objętości pętli bez pobrania nadmiaru próbki (przy pracy z roztworami wyciskanymi o małej objętości próbki); Objętość dozowania: 0,1 do 200 µl. Możliwość sterowania z panelu i z komputera.

K. Ultrafiltracja próbek on-line z możliwość w sposób wielokrotny prowadzenia automatycznej filtracji badanych próbek wody przed ich automatycznym wprowadzeniem do toru analitycznego chromatografu  

L. System przygotowania eluentu w pełni wyposażony (przyłącza, butle itd.), umożliwiający przygotowanie eluentów o zmiennym stężeniu; z jednostką dozującą o dokładności dozowania minimum 1/10 000 objętości biurety szklanej V = 2, 5, 10, 20 i 50 ml; z możliwością przechowania danych o titrancie. 

M. Zestaw eksploatacyjny: dodatkowe wialki na próbki wraz z przykrywkami. Minimalna ilość 1000 szt. (po 500 szt. dla każdej pojemności wialek). Koncentraty eluentów, standardy wymienionych powyżej jonów na okres rozruchu (pierwszy miesiąc eksploatacji). Wkłady do przygotowania próbek, filtry wstępne i inne elementy wymienne na czas 12 miesięcy.

N. Dostawa i Instalacja zestawu

O. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

P. Gwarancja 36 miesięcy

3.6. dostawę spektrofotometrów

3.6.1. Spektrofotometr – analizator węgla (TOC) z przystawkami do ciał stałych i azotu ogólnego - Ilość szt.: 1

38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Aparat analizator TOC, IC, TC, NPOC z oprogramowaniem wewnętrznym, ekranem LCD, oraz wbudowaną drukarką. 

Właściwości:

a) Zakres pomiarowy: 4 ppb – 25000 ppm.

b) Detekcja w podczerwieni.

c)  Metoda utleniania: spalanie katalityczne do temp. 680 °C na katalizatorze platynowym

d) Automatyczne rozcieńczanie próbek do 50 razy.

e) Automatyczna zmiana zakresów.

f) Automatyczna kalibracja, do 10 punktów.

g) Automatyczny wybór zależności kalibracyjnej dla próbki nieznanej.

h) Automatyczne zerowanie.

i) Wielkość nastrzyku:10 - 2000 μl

j) Przemywanie linii analitycznych super czystą wodą.

k) Automatyczne mieszanie gazowe próbek.

l) Pobieranie zawiesiny ściekowe.

m) Graficzna wizualizacja analizy i wyników.

n) Wielopunktowa, automatyczna kalibracja.

B. Zestaw do aparatu TOC do analizy zawiesin  umożliwiający automatyczne pobieranie próbek o średnicy zanieczyszczeń do 0,8 mm.

C. Przystawka do aparatu TOC do oznaczania azotu

D. Przystawka do aparatu TOC do oznaczania węgla w próbkach stałych.

E. Łódki do spalań – 50 sztuk

F. Automatyczny podajnik (autosampler) na 8 próbek do aparatu TOC z możliwością zastosowania pojemników z próbkami o wielkości co najmniej od kilku mililitrów do 1 litra.

G. Zamienny autosampler na min. 50 próbek

H. Pojemniki na próbki (200 szt.) i odczynniki eksploatacyjne

I. Drukarka umożliwiająca wydruki z aparatu TOC

J. Dostawa i instalacja aparatu

K. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

L. Gwarancja 24 miesiące

3.6.2. Spektrofotometr UV-VIS - Ilość szt.: 1

38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Spektrofotometr UV-VIS o zakresie spektralnym 190 – 900 nm, zakresie pomiarowym ± 3.7 A (absorbancja), szybkości skanowania 0,1 – 3000 nm/min

B. Płynna regulacja szerokości szczeliny w zakresie 0,2 – 4 nm w krokach co 0,1 nm

C. Układ optyczny dwuwiązkowy. Detektor - fotopowielacz.

D. Uchwyt pomiarowy do kuwet 10 mm.

E. Uchwyt do kuwet 20, 50, 100 mm

F. Uchwyt wielopozycyjny 6x6 termostatowany modułem Peltiera w zakresie 0 do 100o C.

G. Kontroler temperatury zakres pracy od -10 do 100 oC.

H. Kuwety kwarcowe o drodze optycznej 10 mm obj. 3,5 ml z przykrywkami 2 szt. w zestawie – 6 zestawów.

I. Kuwety kwarcowe o drodze optycznej 50 mm – 4 szt.

J. Komputer klasy Pentium 3 GHz,  do obsługi spektrofotometru z monitorem LCD, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA, drukarka atramentowa kolorowa o rozdzielczości minimum 1200 dpi i podajnikiem na papier A4. Program operacyjny.

K. Dostawa i instalacja 

L. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

M. Gwarancja 12 miesięcy

3.7. dostawę analizatora rtęci

3.7.1. Analizator rtęci - Ilość szt.: 1

38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dwuwiązkowy układ optyczny z lampą rtęciową niskociśnieniową o długiej żywotności.

Długość fali 253,7 nm

Detektory: diody krzemowe (2 szt).

B. Granica wykrywalności: 0.002 ng, Górna granica oznaczania: 1000 ng

Cztery zakresy pracy przełączane komputerowo:

0,002-2 ng, 2-20 ng,

20-200 ng, 200-1000 ng

Czas trwania analizy: od 5 do 20 min.

Analiza próbek stałych, ciekłych i gazowych.

C. Temperatura rozkładu termicznego: nastawiana do 999 stopni C.

D. Skruber z buforem do oczyszczanie par rtęci przed amalgamacją i pomiarem i oczyszczania spalin przed pomiarem.

E. Sześć programów temperaturowych, w tym dwa zmieniane dowolnie przez użytkownika.

F. Przystawka analizy próbek ciekłych metodą redukcji chlorkiem cyny II jako dodatkowa opcja.

G. Oczyszczanie gazów wylotowych w wewnętrznym filtrze węglowym.

H. Łódeczki ceramiczne – min.20 szt.

I. Autosampler do metody termicznej na min. 10 prób.

J. Oprogramowanie z pomiarem pola pod pikiem, oraz wysokości piku.

K. Dostawa i instalacja aparatu

L. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

M. Gwarancja 12 miesięcy

3.8. dostawę zestawu mikroskopów

3.8.1. Optyczny mikroskop odwrócony z kontrastem reliefowym i epifluorescencją, sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w systemem analizy obrazu- Ilość szt.: 1

38634000-8 - Mikroskopy optyczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Statyw z wbudowanym zmieniaczem powiększeń, systemem zmiennych soczewek apochromatycznych. System z różnymi torami optycznymi, porty dla dokumentacji obrazu i porty z niezależnymi wejściami, umożliwiające uzyskanie  różnych bezpośrednich planów obrazu.

B. Mikroskop odwrócony.

Obiektywy typu LC długodystansowe o dużych odległościach roboczych, i super długodystansowe Plan Fluorytowe z dodatkowymi zewnętrznymi soczewkami korekcyjnymi oraz wbudowanymi pierścieniami korekcyjnymi, do jasnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu reliefowego i kontrastu interferencyjno-różnicowego Nomarskiego. Obiektyw LUC Plan Fluorytowy 40X do kontrastu reliefowego z dużą odległością roboczą i transmisją światła o długości fali 340nm (ultrafiolet). Obiektywy do imersji Plan Fluorytowe i Plan Apochromatyczne, w tym specjalizowane do transmisji fali o długości 340nm.

C. Tubusy obserwacyjne o regulowanym od 35 do 95 stopni kącie nachylenia, binokularne (bez lub z wbudowanym teleskopem centrującym), trinokularne, przystawki konsultacyjno-szkoleniowe dla dodatkowych obserwatorów z możliwością regulacji rozstawu okularów.

D. Kondensory: ultra długodystansowy obrotowy kondensor do jasnego pola i kontrastu fazowego, do jasnego pola, kontrastu fazowego i reliefowego oraz kontrastu Nomarskiego, uniwersalny kondensor długodystansowy do jasnego pola, kontrastu fazowego i kontrastu Nomarskiego. Kondensor o wysokiej aperturze z wymienną soczewką czołową. Adapter umożliwiający zainstalowanie wszystkich kondensorów z mikroskopów biologicznych "prostych". Wszystkie kondensory montowane na ruchomych, uchylnych uchwytach.

E. Oświetlenie 100W halogenowe dla światła przechodzącego, do badań we fluorescencji w świetle odbitym, palnik rtęciowy o mocy 100W lub lampa ksenonowa o mocy 75W.

F. Wyposażenie do badań fluorescencyjnych, zawierające sześciopozycyjny, obrotowy chwyt dla kostek z filtrami fluorescencyjnymi w połączeniu z układem soczewek asferycznych dających większą jasność obrazu, bez zmiany mocy źródła światła, pozwalającymi na zwiększenie zakresu możliwości badawczych we fluorescencji dla światła odbitego. 

G. Rozwiązania kontrastowe: jasne pole, kontrast fazowy (centrowalne przesłony kondensorów lub precentrowane - nie wymagające regulacji), kontrast reliefowy (obraz trójwymiarowy), prosta polaryzacja oraz fluorescencja dla światła odbitego.

H. Port podwójnego obrazu do równoczesnego użycia z głównym kondensorem.

I. Mikromanipulatory, inkubatory.

J. Kamera cyfrowa o wysokiej rozdzielczości 3.34 milionów pikseli  do użytku zarówno jako samodzielne urządzenie jak również w połączeniu z komputerem typu PC. Kamera  obsługiwana z poziomu panelu sterującego a obrazy mogą być przesyłane do komputera poprzez szybki port USB. 

Wymagane parametry:

a) Element światłoczuły CCD o rozdzielczości 3.34 megapikseli (2048 x 1536) 1/1.8" (~0.55").

b) Kolorowy monitor LCD o przekątnej 3.5" uchylny, rozdzielczość 200,000 pikseli (zintegrowany z zewnętrznym panelem sterującym) ułatwiający ogniskowanie i kadrowanie. 

c) Gniazdo kart pamięci (do 128MB).

d) Port USB w panelu sterującym do opcjonalnego połączenia z komputerem PC.

e) Możliwość akwizycji obrazów kolorowych lub czarno – białych.

f) Pełna integracja z oprogramowaniem do analizy obrazu możliwością podglądu na żywo na ekranie monitora komputerowego bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń do akwizycji obrazu (transmisja danych po magistrali USB). 

K. Zestaw komputerowy i oprogramowanie z systemem analizy obrazu zintegrowane z mikroskopem, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, monitor LCD "19, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA,  drukarka termosublimacyjna o dużej rozdzielczości.

L. Dostawa i instalacja mikroskopu

M. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

N. Gwarancja 24 miesiące

3.8.2. Mikroskop stereoskopowy - Ilość szt.: 1

38634000-8 - Mikroskopy optyczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Mikroskop stereoskopowy z aperturą numeryczną zapewniającą rozdzielczość min. 700 linii/mm

B. Maksymalne powiększenie powyżej 200x i płynna zmiana powiększenia

C. Współczynnik zoom powyżej 15:1, z zakresem min. 1 - 10

D. Pole widzenia powyżej 100 mm

E. Odległość robocza powyżej 120 mm

F. Obiektywy parfokalne, przynajmniej 0,5x, 1,0x, 2,0x

G. LED białe, jednolite, ukośne oświetlenie z czasem eksploatacji powyżej 10000 godzin.

H. Moduł fluorescencji z oświetleniem bliskim pionowemu i z 5-cio pozycyjną nadstawką do filtrów

I. Kamera cyfrowa o wysokiej rozdzielczości 3.34 milionów pikseli  do użytku zarówno jako samodzielne urządzenie jak również w połączeniu z komputerem typu PC. Kamera  obsługiwana z poziomu panelu sterującego a obrazy mogą być przesyłane do komputera poprzez szybki port USB. 

Wymagane parametry:

a) Element światłoczuły CCD o rozdzielczości 3.34 megapikseli (2048 x 1536) 1/1.8" (~0.55").

b) Kolorowy monitor LCD o przekątnej 3.5" uchylny, rozdzielczość 200,000 pikseli (zintegrowany z zewnętrznym panelem sterującym) ułatwiający ogniskowanie i kadrowanie.

c) Gniazdo kart pamięci (do 128MB).

d) Port USB w panelu sterującym do opcjonalnego połączenia z komputerem PC.

e) Możliwość akwizycji obrazów kolorowych lub czarno – białych.

f) Pełna integracja z oprogramowaniem do analizy obrazu możliwością podglądu na żywo na ekranie monitora komputerowego bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń do akwizycji obrazu (transmisja danych po magistrali USB). 

J. Zestaw komputerowy i oprogramowanie z systemem analizy obrazu zintegrowane z mikroskopem, z procesorem min. 1.8 GHz i dyskiem twardym min. 160 GB, mysz optyczna i klawiatura, UPS 700 VA,  drukarka termosublimacyjna o dużej rozdzielczości.

K. Dostawa i instalacja mikroskopu

L. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

M. Gwarancja 24-miesięczna z możliwością zawarcia kontraktu serwisowego

3.9. dostawę  sprzętu laboratoryjnego, mebli i innych akcesoriów

3.9.1. Urządzenie do wytwarzania wody zdejonizowanej – ilość szt.: 1

42912340-7 - Aparatura do odsalania 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dejonizator wody o wydajności min. 20 dm3/h. Przewodnictwo wody zdemineralizowanej

≤ 0,6 μS/cm. Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.

B. System oczyszczania wody:

· filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),

· filtracja na filtrach węglowych,

· odwrócona osmoza,

· wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (główna kolumna),

· powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa),

· kapsuła mikrofiltracyjna 0,2/0,45 μm.

C. Pompa podnosząca ciśnienie zasilania.

Automatyczne płukanie membran.

Punkt poboru wody zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3. Zasięg wylewki poboru wody min. 3 m.

D. Alarmy: informujący o wymianie filtrów wstępnych, informujący o wymianie złóż jonowymiennych.

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym zbiorniku.

E. Mikroprocesorowy zestaw kontrolno pomiarowy posiadający:

· wyświetlacz LCD,

· konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,

Manometr ciśnienia wody zasilającej.

F. Dostawa i instalacja dejonizatora

G. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

H. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.2. Destylator elektryczny - Ilość szt.: 1

42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Klasa ochrony aparatu: I

· Wydajność destylatu: ok. 18 dm3/h

· Zużycie wody: ok. 220 dm3/h

B. Dostawa i instalacja 

C. Przeszkolenie min. 2 osób:

· w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

· dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

D. Gwarancja 12-miesięczna 

3.9.3. Chłodziarka laboratoryjna - ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Chłodziarka 2-komorowa.

B. Pojemność 1 komory: 150 l

· drzwi: pełne

· zakres temperatury pracy: 0...+10 C

· sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem osobny dla każdej z komór

· materiał komory: tworzywo sztuczne

C. Dostawa i instalacja 

D. Gwarancja 12-miesięczna

3.9.4. Wielofunkcyjny laboratoryjny przyrząd pomiarowy - ilość szt.: 1

38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Przyrząd łączy funkcje pH-metru, jonometru, tlenomierza, konduktomierza. Wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru pH, stężenia jonów, potencjału redox, konduktancji, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

Stosowany w laboratorium lub w terenie.

B.  Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.

a) Automatyczna ocena stanu membrany elektrody pH.

b) W jonometrze automatyczne wprowadzanie ciężaru cząsteczkowego badanego jonu pozwala na określenie wyników w mol/l, mg/l lub pX bez konieczności przeliczeń.

c) Konduktometr zapewnia pomiar przewodności zarówno wód redestylowanych jak i mocno zasolonych, dokładne przeliczenie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl, oraz uproszczone określenie TDS (suchej pozostałości) za pomocą pomiaru przewodności.

d) Możliwość zmiany jednostki z automatycznym przeliczeniem wyniku.

e) Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem automatycznego pomiaru ciśnienia atmosferycznego w celu przeliczenia jego wpływu na zawartości tlenu,

f) Pomiar zasolenia umożliwia automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu.

g) Funkcja półautomatycznego miareczkowania potencjometrycznego, konduktometrycznego i kalorymetrycznego (wprow. objętość titranta).

h) Funkcja pomiaru przepływu małych cieków wodnych (strumieni, rzeczek) metodą konduktancji.

i) Przesyłanie bieżących wyników pomiarów do komputera.

j) Pamiętanie wyników z wykorzystaniem karty SD. Ilość zapamiętanych wyników praktycznie nieograniczona.

k) Możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień.

l) Wyjście USB.

C. Spełniający funkcje:

a) Funkcja pH:

· zakres:-3.000 ÷ 20.000 pH

· dokładność:?0.001 pH

· kompensacja temp.:-5 ÷ 130C

b) Funkcja mV:

· zakres:?2000 mV

· dokładność:?0.1 mV

c) Funkcja przewodność (mS, ppm):

· zakres:

0÷2 S/cm

0÷1 ppo 

· dokładność: ?0.1 %

· kompensacja temp.:0 ÷ 50 °C

· stała K:0.1 ÷ 9.999

d) Funkcja O2 (%, mg/l):

· zakres:

200 %

20 mg/l

· kompensacja temperatury:0 ÷ 40C

D. Zestaw elektrod

E. Dostawa i instalacja 

F. Przeszkolenie w dniu instalacji 

G. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.5. Pompa próżniowo-ciśnieniowa laboratoryjna- ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Wysokowydajna pompa ssąco-tłocząca bezolejowa.

B. Aluminiowa, maks. próżnia 920 mbar, maks. cisnienie 5,4 bar.

C. Dostawa i instalacja 

D. Przeszkolenie w dniu instalacji 

E. Gwarancja 12-miesięczna 

3.9.6. Wirówka laboratoryjna- ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Wirówka z chłodzeniem o max. pojemności 4 x 750 ml

B. Prędkość 250 - 17000obr/min 

C. Mikroprocesorowe sterowanie prędkości obrotowej, automatycznie kontrolowana siła hamowania, system zabezpieczeń zamknięcia wirówki, automatyczny wskaźnik braku wyważenia rotora z samoczynnym wyłącznikiem, wyświetlacze cyfrowe prędkości ustawionej i aktualnej czasu i przeciążenia automatyczne rozpoznawanie rotora.

D. Zestaw rotorów i pojemników

E. Dostawa i instalacja 

F. Przeszkolenie w dniu instalacji 

G. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.7. Komora ciepła (suszarka elektryczna laboratoryjna) - Ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Komora ciepła o pojemności ok. 100 l. Obieg powietrza wymuszony, temperatura do 250st. C.

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.8. Cieplarka wodno-elektryczna - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Cieplarka z płaszczem wodnym o pojemności ok. 60 l.

Temperatura eksploatacji do 70 st. C

Obieg powietrza naturalny.

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 12 miesięcy  

3.9.9. Piec laboratoryjny do spalań  - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Spalanie materiałów w temperaturze do 1200°C

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.10. Zamrażarki szufladowe - ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Pojemność min. 170 l.

B. Minimum 6 szuflad.

C. Temp. minimalna: -30OC

D. Dostawa i instalacja 

E. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.11. Młyn laboratoryjny – homogenizator do homogenizacji części stałych do analizy - Ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Urządzenie do przygotowania próbek w analitycznych laboratoriach. Przeznaczony do homogenizacji materiałów organicznych tj. tkanki roślin, zwierząt, zawiesiny, gleby, itp

B. Wszystkie wewnętrzne części konstrukcji będące w kontakcie z próbką są wykonane z materiałów dopasowanych do analizy śladowych ilości substancji oraz metali.

C. Prędkość obrotowa noży ok. 9000 obr./ min.

D. Dostawa i instalacja 

E. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.12. Ekstraktor do próbek - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Ekstraktor próbek – Urządzenie zapewniające niskie zużycie rozpuszczalników oraz bardzo szybką ekstrakcję (do 20 min) substancji organicznych z prób stałych i półstałych

B. Rozpuszczalniki organiczne i wodne wykorzystywane do ekstrakcji

C. Możliwość stosowania cel ekstrakcyjnych o różnych pojemnościach

D. Czujnik IR monitorujący obecność pojemnika korekcyjnego oraz poziom ekstraktu

E. Automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu

F. Czujniki kontrolujące wartości ciśnienia, temperatury zapewniające bezpieczeństwo pracy

G. Zakres temperatur ekstrakcji od temperatury pokojowej do 200o C

H. Zestaw elementów zużywalnych umożliwiający wykonanie ok. 2000 ekstrakcji

I. Dostawa razem z kwalifikacją instalacyjną (IQ) i kwalifikacją operacyjną (OQ) dla urządzeń termostatyzujących i instalacja 

J. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.13. Mieszadło magnetyczne - Ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Mieszadełko magnetyczne do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania.

· obroty regulowane: 100-1000obr./min.

· płynna regulacja mocy: 20-170W

· średnica płyt grzejnych: 150mm

· max. temperatura płyty: 270C

· max. objętość cieczy: 4litry

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 24 miesiące

3.9.14. Wytrząsarka laboratoryjna - ilość szt.: 2

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Urządzenie przeznaczone jest do mieszania materiału biologicznego lub chemicznego znajdującego się w kolbach, zlewkach, kuwetach i probówkach oraz na płytkach i szkiełkach. Bezstopniowa regulacja częstotliwości mieszania, która może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Blat pokryty powinien być pokryty antypoślizgową,  gumą, która uniemożliwia przesuwanie się naczyń.

B. Ruch stołu: horyzontalny, orbitalny

· płynna regulacja częstotliwości: 30-300 cykli/min.

· zakres nastawy czasu: 0-15 min oraz "praca ciągła"

· dopuszczalne obciążenie stołu: 1,5 kg

· wymiary stołu min. : 400x280 mm

C. Dostawa z instalacją

D. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.15. Laboratoryjna płyta grzejna ceramiczna - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Zakres temperatur od 50 do 500st. C

B. Wymiary co najmniej  580 x 430mm 

C. Płyta ceramiczna w obudowie ze stali nierdzewnej z wysoką odpornością na stężone kwasy (siarkowy, azotowy, nadchlorowy, solny i przede wszystkim fluorowodorowy.

D. oddzielny regulator temperatury 

E. przewód o długości 1,3m  

F. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.16. Łaźnia wodna 12-stanowiskowa - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. 

B. Wyposażony w programator przewodowy

C. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.17. Zmywarka laboratoryjna - ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Z opcją dezynfekcji i agregatem suszącym. 

B. Gwarancja 12-miesięczna

3.9.18. Demineralizator wody - Ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Oczyszczanie wody w oparciu o odwrócona osmozę

B. Filtracja wody przez:

a) filtr mechaniczny,

b) filtr z węgla aktywnego,

c) moduł odwróconej osmozy,

d) moduł z żywica jonowymienną

C. Oczyszczanie i demineralizacja wody do przewodności poniżej 1 μS/cm

D. Wydajność: 10 l/h

E. Gwarancja 12-miesięczna

3.9.19. Mineralizator mikrofalowy- Ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Konstrukcja pieca dostosowana do roztwarzania próbek w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury, umożliwiająca stosowanie różnego rodzaju rotorów oraz akcesoriów monitorujących parametry procesu. 

B. Piec wyposażony w czujnik na podczerwień monitorujący zewnętrzną temperaturę wszystkich naczyń w trakcie trwania procesu mineralizacji. 

C. Moc mikrofal: 0 - 1400W dostarczana w sposób ciągły (bezpulsacyjny) 

D. Pojemność pieca nie mniejsza niż 50 l.

E. Wyciąg i chłodzenie rotora po mineralizacji.

F. Panel sterowania z ekranem LCD.

G. Kompletny, 8-pozycyjny rotor dedykowany do roztwarzania próbek zawierających bogatą matrycę organiczną. 

System hydrauliczny umożliwiający jednoczesną kontrolę ciśnienia we wszystkich naczyniach reakcyjnych 8 naczyń w rotorze. 

Materiał z którego wykonane są naczynia: PTFE-TFM 

Ceramiczne osłony naczyń 

Pojemność naczyń: 100ml 

Ciśnienie robocze: 50 - 60 bar  

Max. temp.: 260st. C 

H. Dostawa i instalacja 

I. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.20. Waga laboratoryjna 1 μg- Ilość szt.: 1

38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Eliminacja wpływu zmian temperatury (grzanie elementów elektronicznych) na wskazanie mikrowagi.

B. Duży podświetlany wyświetlacz graficzny z rozbudowanym menu oraz cylindryczną komorę ważenia ze szklaną osłoną przeciwpodmuchową. Wszystkie elementy komory ważenia wykonane są ze szkła lub metalu, co minimalizuje wpływ elektrostatyki na wynik ważenia.

C. Waga wyposażona w sensory podczerwieni umożliwiające bezdotykowe otwieranie drzwi komory ważenia oraz uruchamianie zdefiniowanych przez użytkownika funkcji tarowania lub wydruku

D. Obciążenie maksymalne 21 g

Dokładność odczytu 1 µg

Powtarzalność 5 µg

Liniowość ±10 µg

Wymiar szalki ø 30 mm

Komora ważenia ø 90 × 90 mm

Czas stabilizacji 20 s

Kalibracja automatyczna (wewnętrzna) 

E. Stół antywibracyjny

Drukarka termiczna

Szafka przeciwpodmuchowa

Przycisk nożny dla funkcji "Tare" i "Print"

Wzorzec masy

Program komputerowy "PW-WIN" 

F. Dostawa i instalacja 

G. Gwarancja 36 miesięcy

3.9.21. Waga analityczna 0,01 mg - Ilość szt.: 1

38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Waga powinna posiadać duży podświetlany wyświetlacz graficzny z rozbudowanym menu, 12-przyciskową klawiaturę membranową, duża komorę ważenia z odsuwaną szybą górną oraz szybami bocznymi. Dokładność wag  gwarantowana przez automatyczną kalibrację wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu

B. Obciążenie maksymalne 210 g

Obciążenie minimalne 1 mg

Dokładność odczytu 0,01 mg

Zakres tary -210 g

Powtarzalność 0,03 mg

Liniowość ±0,1 mg

Wymiar szalki ø 85 mm

Dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C 

C. Stół antywibracyjny  

Drukarka igłowa

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy

Wyświetlacz LCD Klawiatura PC typu PS/2

Wzorzec masy

Zasilacz akumulatorowy z ładowarką

Program komputerowy "PW-WIN"

Przewód RS 232

D. Dostawa i instalacja 

E. Gwarancja 36 miesięcy

3.9.22. Waga precyzyjna 0,1 g - Ilość szt.: 1

38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. zakres ważenia:6100 g

odczyt: 0.01 g

B. wymiary szalki: 172x172 mm

C. Dostawa i instalacja 

D. Gwarancja 24 miesiące

3.9.23. Wagosuszarka - Ilość szt.: 1

38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. dokładność ważenia (odczyt) od 0,1mg

B. Zakres ważenia 50g

C. Wymiary szalki 90mm

D. Gwarancja 36 miesięcy

3.9.24. Spektrofotometr VIS terenowy - Ilość szt.: 1
38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Spektrofotometr o zakresie promieniowania 340 – 900 nm, z dokładnością ustawienia długości fali 1 nm.

B. Zasilanie na baterię litowo-jonową.

C. Zestaw odczynników do pracy w terenie.

D. Dostawa i instalacja 

E. Przeszkolenie w dniu instalacji 

F. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.25. Tlenomierz terenowy - Ilość szt.: 1

38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Tlenomierz przenośny z sondą tlenową optyczną (LDO). Typ sensora optyczny (dynamiczna luminescencja hamuje czas detekcji) i kablem 30 m.

B. Tlen rozpuszczony (%)

Zakres 0 to 500%

Dokładność

0 do 200% saturacji, ± 1% odczytu lub 1% saturacji ; większa z podanych wartości

200 do 500% saturacji, ± 15% odczytu

Rozdzielczość 0.1% saturacji

Tlen rozpuszczony (mg/l)

Zakres 0 to 50 mg/L

Dokładność

0 do 20 mg/L, ± 0.1 mg/L lub 1% odczytu, większa z podanych wartości;

20 do 50 mg/L, ± 15% odczytu

Rozdzielczość 0.01 mg/L lub 0.1 mg/L (auto-skalowanie)

Temperatura (ºC, ºF, ºK)

Zakres -5 do70°C

Dokładność ± 0.2°C

Rozdzielczość 0.1°C

Barometr

Zakres 375 do 825 mmHg

Dokładność ± 1.5 mmHg od 0 do 50ºC

Rozdzielczość 0.1 mmHg

C. Przeszkolenie w dniu instalacji 

D. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.26. Konduktometr/pH-metr/salinomierz terenowy - Ilość szt.: 1

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę

B. Funkcja zegara z kalendarzem.

Pamięć wewnętrzna do 950 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

Wyjście USB.

C. Czujnik temp.: Pt-1000 standard

D. Wymiary (mm) :L = 200; W = 180; H = 20/50

E. Funkcja Przewodność:

· Zakres: 0- 1999,9 mS/cm,

F. autorange

· dokładność: 0.1%; > 20 mS/cm: 0.25%

G. Kompens. temp.:-5- 70st. C

H. zakres stałej K: 0.01 ¸ 19.999 cm-1

I. współczynnik a: 0-10% /C

J. Funkcja temperatury:

· Zakres ; -50.0-199.9 st. C

· dokładność: +/- 0.1 st. C

K. Funkcja pH, mV:

· Zakres : -2.000-16.000 pH,

+/-1000.0 mV

· dokładność:+/-0.002 pH;+/- 0.1 mV

· Kompens. temp.:-5- 110 st. C

L. Dostawa i instalacja 

M. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.27. Przepływomierz elektromagnetyczny - Ilość szt.: 1

38421110-6 - Przepływomierze

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Przyrząd działa na zasadzie prawa Faradaya to znaczy, że przepływająca wokół głowicy przyrządu woda, indukuje w niej prąd o wartości proporcjonalnej do prędkości poruszającej się wody. Prąd ten jest mierzony w wyspecjalizowanym komputerze pomiarowym, a wynik jest wyświetlany wraz z miarami statystycznymi na ekranie przyrządu, zgodnie z zadanymi warunkami wstępnymi pomiaru.

B. Zakres pomiarowy: 0,1 – 10 m/sek

C. Dostawa i instalacja 

D. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.28. Komora laminarna - Ilość szt.: 1 

33152000-0 – Inkubatory

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Horyzontalna komora Fastera

B. Filtr absolutny: Filtr HEPA, testowane aerozolem ID.O.P., o wydajności wyższej niż 99,995% - penetracja 0,005% Flitr wstępny: włókno syntetyczne o średniej oporności 80/90% o zdolności zatrzymywanai kurzu do 400 g/m2
C. Wymuszanie przepływu powietrza: Silnik połączony bezpośrednio z wentylatorem z elektroniczną kontrolą prędkości w celu utrzymania stałej prędkości przepływu powietrza i kompensacją częściowego zatkania filtra .

D. Dostawa i instalacja 

E. Gwarancja 12 miesięcy

3.9.29. Dygestorium – 1 - Ilość szt.: 3

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dygestorium szczelinowe o wymiarach: 120 cm szerokość x 90-100 cm głębokość x powyżej 210 cm wysokość

a) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia 

b) blat obsadzony zlewikiem ceramicznym, podklejonym od spodu, 

c) krawędź blatu glazurowana,

d) ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

e) listwa armaturowa w formie wymiennych paneli zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44) ,

f) wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: średnia grubość powłoki: 250 - 300 mikronów,

g) temperatura topnienia: 184 - 186 st. C

h) zapalność: samo gasnący

i) Oświetlenie komory wykonane w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej

j) dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z  dodatkową kuwetą  wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad)

k) kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z polipropylenu, 

l) odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 36 miesięcy
3.9.30. Dygestorium – 2 - Ilość szt.: 2

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dygestorium szczelinowe o wymiarach: 150 cm szerokość x 90-100 cm głębokość x powyżej 210 cm wysokość

a) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia 

b) blat obsadzony zlewikiem ceramicznym, podklejonym od spodu, 

c) krawędź blatu glazurowana,

d) ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

e) listwa armaturowa w formie wymiennych paneli zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44) ,

f) wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: średnia grubość powłoki: 250 - 300 mikronów, 

g) temperatura topnienia: 184 - 186 st. C

h) zapalność: samo gasnący

i) Oświetlenie komory wykonane w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej

j) dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z  dodatkową kuwetą  wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad)

k) kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z polipropylenu, 

l) odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 36 miesięcy

3.9.31. Dygestorium – 3 - Ilość szt.: 2

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dygestorium szczelinowe o wymiarach: 1800x900x2400mm 

a) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia 

b) blat obsadzony zlewikiem ceramicznym, podklejonym od spodu, 

c) krawędź blatu glazurowana,

d) ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

e) listwa armaturowa w formie wymiennych paneli zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44) ,

f) wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: średnia grubość powłok : 250 - 300 mikronów, 

g) temperatura topnienia: 184 - 186 st. C

h) zapalność: samo gasnący

i) Oświetlenie komory wykonane w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej

j) dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z  dodatkową kuwetą  wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad)

k) kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z polipropylenu, 

l) odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 36 miesięcy
3.9.32. Stoły laboratoryjne i wyposażenie

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Stoły laboratoryjne szt. 16 (wymiary w cm):

a) stół laboratoryjny do obróbki prób z blatem ceramicznym kwasoodpornym 300x75x90 – 1 szt. 

b) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 300x90x90 – 1 szt.

c) stół laboratoryjny pod sprzęt pomiarowy z 4 szafkami pod blatem na sprzęt terenowy 400x60x90 – 1 szt.

d) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 150x75x90 – 1 szt.

e) stół pod wagi, stabilny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 190x60x90 – 1 szt.

f) stół pod wagi, stabilny z blatem ceramicznym kwasoodpornym190x60x90  – 1 szt.

g) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 210x75x75 – 1 szt.

h) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 150x75x75 – 1 szt.

i) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 200x75x90 – 1 szt.

j) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 280x75x90 – 1 szt.

k) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 300x75x90 – 1 szt.

l) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym  240x110x90 – 1 szt.

m) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 240x75x90 – 1 szt.

n) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 250x90x90 – 1 szt.

o) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 140x75x90 – 1 szt.

p) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 160x80x90 – 1 szt.

B. Taborety laboratoryjne z regulacją wysokości – szt. 20                                                   

a) typ 1 

Obrotowe wysokie krzesło laboratoryjne z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym. Dodatkowo wyposażona w podnóżek. Krzesła wysokie dostępne wyłącznie na stopkach.  Sztuk: 12

b) typ 2 

Obrotowe niskie krzesło laboratoryjne. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym. Krzesło wyposażone w podłokietniki.

Sztuk: 8

C. Stoły laboratoryjny z półką pod blatem na kółkach 80x50x80 – 2 szt.

D. Drabinka aluminiowa rozstawna do 3m – 1 szt.

E. Gwarancja producenta

3.9.33. Szafy na odczynniki, szkło i akcesoria laboratoryjne

44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Szafy metalowe szczelnie zamykane (ok. 90x40x180cm) do przechowywania kwasów, zasad, substancji i preparatów niebezpiecznych – szt. 2

B. Metalowo-szklane szafki na szkło i akcesoria laboratoryjne:
 
 

· 100x50x180 – szt. 5

· 250x60x180 – szt. 1

· 150x60x180 – szt. 2

· 60x40x140 – szt. 2

· 120x40xx140 – szt. 2

C. Gwarancja producenta
 
 

3.9.34. Stelaże metalowe z półkami na odczynniki i szkło laboratoryjne - Ilość szt.: 2

44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Półki (przynajmniej 8) z laminatu o wymiarach 240x40, wysokość stelażu 280 cm

B. Gwarancja producenta

3.9.35. Stanowiska do mycia – 10 szt.

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. wysokość:  900 mm

szerokość blatu: 1200 mm

głębokość blatu: 700 mm

szerokość szafki: 1100 mm

głębokość szafki: 500 mm 

B. stalowy stelaż lakierowany proszkowo na kolor szary, wyposażony w stopki do poziomowania;

C. szafka z płyty melaminowanej,  Kąt otwarcia drzwiczek - 170 stopni. Chromowane uchwyty;

D. blat z wodo- i chemoodpornego laminatu ciśnieniowego max-compact w kolorze szarym;

E. głęboki zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej lub z ceramiki technicznej, o wymiarach miski 400x400x300 mm, nakładany na blat;

F. bateria laboratoryjna (zimna i ciepła woda) z mieszaczem.

G. Gwarancja producenta

3.9.36. Stoły wagowe

39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Stół jednostanowiskowy

 - wymiary: 150 dł. 60 głęb. 90 wysokość (w cm), szt. 1

B. Stół dwustanowiskowy

 - wymiary 200 dł. 60 głęb. 90 wysokość (w cm), szt. 1

C. Gwarancja producenta

3.9.37. Okapy wentylacyjne - ilość szt.: 10

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Okapy wentylacyjne przyścienne ze stali kwasoodpornej o wymiarach:

a) 1200 mm szerokość, 1000 mm głębokość, 500 mm wysokość - szt 1

b) 1000 mm szerokość, 1000 mm głębokość, 500 mm wysokość - szt. 2

c) 1000 mm szerokość, 700 mm głębokość, 500 mm wysokość - szt. 1

d)  2000 mm szerokość, 900 mm głębokość, 500 mm wysokość - szt. 1

B. Okap przyścienny nad piec do spalania próbek:

1200mm głębokości, 850 - 950mm szerokości, 500mm wysokości -  szt. 2

C. Okap przyścienny  ze stali kwasoodpornej o wymiarach:

600mm głebokości, 700mm szerokości, 500mm wysokości- szt. 1                               

D. Okap wiszący na rurze ze stali kwasoodpornej - wymiary okapu  250 x 250 mm, stożkowy wyposażony w regulator przepływu (szyber - przepustnica) zamontowany tuż  za okapem. - szt. 1

E. Okap wentylacyjny kopertowy  ze stali kwasoodpornej o wymiarach:

1200 mm x 1000 mm, 500 mm wysokość - szt. 1

F. Dostawa i instalacja 

G. Gwarancja producenta

3.9.38. Szkło i naczynia laboratoryjne - Ilość kpl.: 1

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Szkło i naczynia laboratoryjne jako standardowe wyposażenie laboratorium chemicznego do użytkowania we wszystkich pracowniach specjalistycznych. – 1 kpl

Naczynia szklane wykonane z wysokogatunkowego (przynajmniej 2 klasa) szkła borokrzemowego.

1) Bagietki szklane cienkie

5 x 300 mm

szt. 15

2) Bagietki szklane grube

8 x 400 mm

szt. 5

3) Butelki ze szkła brązowego z lejkiem do pomiarów  BZT 

250 ml

szt. 20

4) Butelki HDPE z szeroką szyjką

100 ml

szt. 200

5) Butelki HDPE z szeroką szyjką

250 ml

szt. 100

6) Butelki HDPE ciemne z szeroką szyjką 250 ml

szt. 50

7) Butelki HDPE ciemne z szeroką szyjką 1000 ml

szt. 50

8) Butelki HDPE ciemne z szeroką szyjką 2000 ml

szt. 50

9) Butelki szklane ze szlifem, ciemne szkło, pełny korek

100 ml

szt. 50

10) Butelki szklane ze szlifem, ciemne szkło, pełny korek

250 ml

szt. 10

11) butelki szklane – ciemne – wąska szyjka - pełny korek

100 ml

szt. 10

12) Butelki szklane z korkiem doszlifowanym 24/30 płaskie dno 1000 ml

szt. 10

13) Butelki szklane szer. szyja korek szlif –34/35

250 ml

szt. 4

14) Butelki szklane – ciemne szkło – płaskie dno - korek szklany, szeroka szyjka

1000 ml 

szt. 10

15) Butelki szklane – ciemne szkło – płaskie dno - korek szklany, szeroka szyjka 

100 ml 

szt. 10

16) Butelki szklane – ciemne szkło – płaskie dno - korek szklany, szeroka szyjka   

1000 ml 

szt. 20

17) Butelki szklane - pełny korek szlif.- wąska szyjka

500 ml 

szt. 20

18) cylindry miarowe szklane kl.A wysokie, z wylewem 100ml 

szt. 30

19) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A

5 ml

szt. 10

20) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A

25 ml

szt. 10

21) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A

50 ml

szt. 10

22) cylindry miarowe kl.A wysokie szklane, z wylewem 100ml 

szt. 15

23) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A

250 ml

szt. 5

24) Cylindry miarowe wysokie szklane kl.A

500 ml 

szt. 5

25) cylindry miarowe szklane z doszlifowanym korkiem kl.A

25 ml 

szt. 10

26) cylindry miarowe szklane z doszlifowanym korkiem kl.A

50 ml 

szt. 10

27) cylindry miarowe szklane z doszlifowanym korkiem kl.A

100 ml 

szt. 10

28) cylindry miarowe wysokie szklane z korkiem  kl.A stopka szklana

50 ml  

szt. 10

29) cylindry Nesslera wysokie szklane 50 ml bez wylewu

szt. 20

30) cylindry Nesslera wysokie szklane

100 ml bez wylewu

szt. 5

31) Eksykator szklany z pokrywą z uchwytem

wys. 23-24 cm, śred. wewn.26-27cm, śred. zewn. 31-32cm

szt. 5

32) Kolba szklana do filtracji próżniowej

2000 ml 

szt. 2

33) Kolba szklana do filtracji próżniowej, ssawkowa

1000 ml 

szt. 2

34) Kolby szklane kuliste płaskodenne bez szlifu, krótka szyjka 5000 ml

szt. 2

35) Kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem długa szyjka 100 ml

szt. 10

36) Kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem krótka szyjka 100 ml

szt. 10

37) kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem długa szyjka 1000 ml

szt. 5

38) kolby szklane miarowe klasy A  (szklany korek) 10 ml

szt. 10

39) Kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 25 ml  

szt. 20

40) Kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 50 ml 

szt. 30

41) Kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 50 ml 

szt. 30

42) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 100 ml 

szt. 50

43) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 100 ml  

szt. 50

44) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 250 ml 

szt. 10

45) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 250 ml

szt. 10

46) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 200 ml 

szt. 10

47) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek)

500 ml 

szt. 10

48) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek)

1000 ml 

szt. 5

49) kolby szklane miarowe klasy A z ciemnego szkła

2000 ml

szt. 2

50) Kolby miarowe polietylenowe HDPE

50 ml

szt. 30

51) Kolby stożkowe Erlenmeyera szklane z szeroką szyjką 250 ml 

szt. 10

52) Kolby stożkowe Erlenmeyera  szklane bez szlifu / – szeroka szyjka

300 ml 

szt. 10

53) Kolby stożkowe Erlenmeyera  szklane bez szlifu   – szeroka szyjka

500 ml 

szt. 5

54) Kolby stożkowe Erlenmeyera szklane z szeroką szyjką 1000 ml 

szt. 2

55) kolby stożkowe Erlenmayera szklane bez szlifu –wąska szyjka 

100 ml 

szt. 10

56) Kolby stożkowe Erlenmeyera szklane ze szlifem wąska szyjka

250 ml

szt. 5

57) Kolby stożkowe Erlenmeyera szklane ze szlifem-wąska szyjka, korek pełny 300 ml 

szt. 10

58) Kolby stożkowe Erlenmeyera  szklane ze szlifem-wąska szyjka, korek pełny 200 ml 

szt. 10

59) Kolby stożkowe z HDPE płaskodenne z teflonową nakrętką

1000 ml

szt. 5

60) Szklany zestaw filtracyjny z lejkiem 250 ml poj, kolbą 1000 ml Średnica 47 mm 

Szt. 5

61) Kuwety szklane do spektrofotometru wys.45 mm

10 mm 

szt. 10

62) Lej Imhoffa szklany z podziałką i zaworem odcinającym 1000 ml

szt. 2

63) lejki analityczne szklane, szybkossący dł. 20 cm; 55 mm śred. 

Szt. 10

64) lejki analityczne szklane, szybkossący dł.22cm, 100 mm śred. 

Szt. 10

65) lejki lab. z PP 

dł. 20 cm; 55 mm śred. 

Szt. 10

66) lejki lab. z PP

dł.22cm, 100 mm śred. 

Szt. 10

67) Naczyńka wagowe

Śred. 3 cm ,wys. 4cm

szt. 20

68) Naczyńka wagowe

Śred. 8 cm, wys. 4 cm 

Szt. 10

69) Naczyńka wagowe

Śred. 45 – 50 mm

szt. 10

70) Tryskawki z PP z wentylem bezpieczeństwa 

1000 ml 

Szt. 3

71) pipety jednomiarowe klasy A

0,5 ml 

szt. 10

72) pipety jednomiarowe klasy A

10 ml 

szt. 15

73) pipety jednomiarowe klasy A

20 ml

szt. 5

74) Pipety jednomiarowe klasy A

25 ml 

szt. 5

75) pipety jednomiarowe klasy A

50 ml 

szt. 5

76) pipety jednomiarowe klasy A

100 ml 

szt. 5

77) pipety wielomiarowe klasy A

0,5 ml

szt. 5

78) pipety wielomiarowe klasy A

1 ml 

szt. 5

79) Pipety wielomiarowe klasy A

2 ml 

szt. 5

80) pipety wielomiarowe klasy A

5 ml 

szt. 5

81) pipety wielomiarowe klasy A

10 ml 

szt. 10

82) pipety wielomiarowe klasy A

20 ml 

szt. 5

83) pipety wielomiarowe klasy A

25 ml 

szt. 5

84) Pojemnik szklany cylindryczny, grubościenny Szer160mm, wys.320mm  

Szt. 2

85) Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe

Grubość  0,17 mm

Wym. 24 x 60 mm

op.=1000 szt. 1

86) Szkiełka mikroskopowe, podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie

75x25 mm

Op. 1

87) Szkiełka mikroskopowe, podstawowe z miejscem na opis  (szlifowane krawędzie, gładkie)

75 x 25 mm

Op (50 szt) 20

88) Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe

Śred. 2,8 mm

Op. 1

89) Szkiełka mikroskopowe podstawowe z miejscem na opis

75x25 mm

Op. 1

90) Szkiełka zegarkowe

Śred. 9 cm 

Szt. 5

91) Tygle szklane, żaroodporne lub kwarcowe

Śred. 7,5cm; wys. 5,5cm

szt. 20

92) Zlewki szklane, niskie

50 ml

szt. 10

93) Zlewki szklane, niskie z wylewem

100 ml 

szt. 25

94) Zlewki szklane, niskie z wylewem

150 ml, 

szt. 20

95) Zlewki szklane, niskie

250 ml

szt. 20

96) Zlewki szklane, niskie

600 ml

szt. 5

97) Zlewki szklane, niskie

1000 ml

szt. 6

98) Zlewki szklane niskie

1500 ml

szt. 1

99) Zlewki szklane, niskie z wylewem

2000 ml, 

szt. 2

100) Zlewki szklane, niskie z wylewem

3000 ml, 

Szt. 2

101) Zlewki szklane, wysokie z wylewem

100 ml 

szt. 10

102) zlewki szklane, wysokie z wylewem

400 ml 

szt. 10

103) zlewki szklane, wysokie z wylewem

600 ml

szt. 2

104) Zlewki szklane wysokie z wylewem

1000 ml

szt. 2

105) Zlewki z tertrafluoroetylenu z wylewem i podziałką

250 ml

szt. 5

106) Zlewki z tertrafluoroetylenu z wylewem i podziałką

500 ml

szt. 5

107) Zlewki z tertrafluoroetylenu z wylewem i podziałką

1000 ml

szt. 2

108) kuwety z twardego PCV o rozmiarach 520x420x90 – szt.8

109) kuwety z twardego PCV o rozmiarach 329x270x70 – szt.8

110) Pojemniki okrągłe (moczówki) – szt. 400

111) Pojemniki z HDPE poj. 10 ml – szt. 200

112) Pojemniki z HDPE poj. 30 ml – szt. 100

113) Szalki Petriego śred. 10 cm – szt. 50

B. Gwarancja producenta

3.9.39. Drobny sprzęt laboratoryjny i akcesoria - Ilość kpl.: 1

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Pipety automatyczne o pojemności:

5 ml, 2 szt.

1 ml, 3 szt.

250 μl, 3 szt.

100 μl, 3 szt. 

10 μl – 2 szt.

B. Końcówki do pipet automatycznych: 

5 ml – 100 szt.

1 ml. – 200 szt.

100 μl – 200 szt.

10 μl – 200 szt.

C. Arkusze filtracyjne mineralne:

GF/A, szt. 1

GF/B, szt. 1

GF/C, szt. 1

GF/F, szt. 1

D. Sączki mineralne:

0, 45 μm, szt. 1500

1,2  μm, szt. 1000

2,0 μm, szt. 1000

E. Statywy na pipety, szt 5

F. Węże PP, różne rozmiary

G. Kanistry polietylenowe 3 l, szt. 25

H. Kanistry polietylenowe 5 l, szt 15

I. Kanistry polietylenowe 10 l, szt 5

J. łyżeczki do ważenia metalowe 180  / 210 mm szt. 5

K. łyżeczki do ważenia plastykowe 180  / 210 mm szt. 5

L. Rękawice bawełniane

Rozmiar M

Para 5

M. Rękawice jednorazowe 

polietylenowe

op (100 sztuk) 6

N. rękawice lateksowe

rozmiar S 

op (100 sztuk) 10

O. rękawice lateksowe jednorazowe

rozmiar  M

op (100 sztuk) 10

P. rękawice lateksowe jednorazowe

rozmiar  L

op (100szt) 2

Q. rękawice lateksowe gospodarcze 

Rozmiar S

Para 6

R. rękawice lateksowe gospodarcze 

Rozmiar M

Para 6

S. rękawice lateksowe gospodarcze 

Rozmiar L

Para 6

T. Rękawice weterynaryjne

Sztuka 100

U. Rękawice ochronne wodoodporne ocieplane

Para 10

V. Wiadro z wylewem z HDPE – uchwyt metalowy, 12 l, szt. 5

W. Woreczki plastikowe średnie ze struną, ok. 10x17 cm

szt. 300

X. Woreczki sterylne z miejscem na opis, Poj.720 ml; szer-140 mm; dł-229 mm

Szt. 100

Y. Maseczki ochronne, szt. 100

Z. Okulary ochronne, szt. 10

AA. Fartuchy laboratoryjne, szt. 10

AB. Tryskawki plastikowe – miękkie

0,5 l, szt. 10

AC. Dozownik lab. 1-10ml, szt. 4

AD. Pojemniki Dewara do transportu 4 l, szt 2

AE. Naczynia Dewara 5 l, szt. 1

AF. Próbniki do poboru cieczy:

AG. Próbniki z PTFE/FEP o pojemności 1 l, z czerpakiem długości 2 m, szt. 2

AH. Zestaw próbników z PTFE z pompą próżniową i wężem ssawnym z PTFE długości 10 m, szt. 1. 

AI. Lodówki przenośne, 32 l, szt. 6

AJ. Walizka z podręcznymi narzędziami

AK. Apteczka pierwszej pomocy – szt. 8

AL. Gaśnice proszkowe 155 śred.x 550 mm wys. – szt. 8

AM. Pojemnik na odpady niebezpieczne zgodny z PN18, wykonany z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, przystosowany do transportu wózkiem widłowym - pojemność min. 300 l, szt. 1

AN. Kosze na śmiecie (biurowe, inne bezpieczne) z klapą, poj. min. 30 l., szt. 24

AO. Gwarancja producenta

3.9.40. Odczynniki chemiczne – 1 kpl

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Odczynniki startowe do procedur analitycznych:

a) Kwas azotowy HNO3 cz.d.a.,5 l,

b) Dwuchromian potasu K2Cr2O7 cz.d.a. 1 l,

c) Kwas solny HCl cz.d.a., 10 l

d) Kwas siarkowy H2SO4 cz.d.a. 10 l 

e) Kwas chlorowy (VII) HClO4 cz.d.a. 3 l

B. Odczynniki do oznaczania metali metodą absorpcji atomowej techniką płomieniową (zestaw startowy):

a) Węglan wapnia CaCO3 cz.d.a. 250 g

b) Kwas solny HCl cz.d.a. 1 l

c) Tlenek lantanu La2O3 cz.d.a. 100 g

d) Woda utleniona H2O2 cz.d.a. 2 l

e) Kwas azotowy HNO3 cz.d.a. 1 l

f) Keton metylo-izobutylowy (MIBK) cz.d.a. 2,5 l

g) Dwutiowęglanowa pyrolidyna amonu (APDC) cz.d.a. 100 g

h) Siarczan sodu Na2SO4 cz.d.a. 1 kg

i) Chlorowodorek hydroksyloaminy cz.d.a. 500 g

j) Kwas fluorowodorowy HF cz.d.a. 2 l

k) Chlorek potasu KCl cz.d.a. 1 kg

l) Glinu azotan uwodniony Al.(NO3)3 . 9H2O cz.d.a. 1 kg

C. Odczynniki do oznaczania metali metoda absorpcji atomowej techniką elektrotermalną (zestaw startowy):

a) Kwas solny HCl cz.d.a. 1 l

b) Kwas azotowy HNO3 cz.d.a. 1 l

c) Amonu azotan NH4NO3 cz.d.a. 1 kg

d) Amonu fosforan (NH4)2HPO4 cz.d.a. 1 kg

e) Wapnia azotan uwodniony Ca(NO3)2 . 4H2O cz.d.a. 1 kg

f) Niklu azotan uwodniony Ni(NO3)2 . 6H2O cz.d.a. 1 kg

g) Kwas fosforowy H3PO4 cz.d.a.  1 l.

h) Żywica chelatująca 1 op.

D. Odczynniki do oznaczania spektrometrycznego rtęci (zestaw startowy):

a) Dwuchlorek rtęci HgCl2 cz.d.a. 250 g,

b) Manganian (VI) potasu KMnO4 cz.d.a. 250 g

c) Nadsiarczan potasu K2S2O8 cz.d.a. 250 g

d) Chlorek sodu NaCl cz.d.a. 1 kg

e) Siarczan (VI) hydroksyloaminy (NH2OH)2 . H2SO4 cz.d.a. 500 g.

f) Chlorek cyny SnCl2 cz.d.a. 500 g.

E. Odczynniki do oznaczania metali metodą ICP-MS (zestaw startowy):

a) Kwas solny HCl ultra czysty, 1 l

b) Kwas azotowy HNO3 ultra czysty 1 l

F. Odczynniki do chromatografii jonowej (zestaw startowy):

a) Sodu węglan Na2CO3 cz.d.a. 1 kg

b) Sodu wodorowęglan NaHCO3 cz.d.a. 1 kg

G. Odczynniki do chromatografii gazowej sprzęgniętej z spektrometrią masową (zestaw startowy):

a) Standardy wewnętrzne (po 1 op.):

· 1-chlorooktan

· 1-chlorodekan

· 1-chlorododekan

· 1-chloroheksan

· 1-chloroheksadekan

· 1-chlorooktadekan

b) Siarczan sodu Na2SO4 ultra czysty 250 g

c) 2,6-Diphenylene oxide polymer 60/80 (1 op.)

d) Metylowo silikonowy wypełniacz (1 op.)

e) Żel krzemowy 35/60 (1 op.)

f) Metanol ultra czysty (1 op.)

g) Chlorek winylu 99,9% (1 op.)

h) Węgiel drzewny kokosowy 6/20 (1 op.)

i) Rozpuszczalnik do ekstrakcji hekasanu (1. op.)

j) Alkohol metylowy, ultra czysty (1 op.)

k) Węgiel aktywowany (1 op.)

l) Chloroform 99% (1 op.)

m) Sodu wodorotlenek NaOH ultra czysty, 250 g

n) Sodu siarczan Na2SO4 ultra czysty, 250 g

o) Sodu tiosiarczan Na2S2O3.5H2O ultra czysty, 250 g

p) Kwas siarkowy H2SO4 ultra czysty 250 ml

q) Aceton, ultra czysty (1 l)

r) Etylenu chlorek, ultra czysty (1 op.)

H. Odczynniki do chromatografii gazowej (zestaw startowy):

a) Sodu wodorotlenek NaOH, cz.d.a. 250 g

b) Wapnia węglan K2CO3, cz.d.a. 0,5 kg

c) Pentafluorobenzyl bromide 97% (1 op.)

d) 18-Crown-6-ether 98% (1 op.)

e) 2-propanol, ultra czysty (1 l.)

f) Toluen, ultra czysty (1 l)

g) Żel krzemowy 100/200

h) Eter naftowy (1 l)

i) Eter dietylowy (1 l)

j) Eter octanowy (1 l)

k) Żel magnezowo-krzemowy (1 op.)

l) Silanowana wełna szklana (1 op.)

m) Dimethyl dichlorosilane – ziemia okrzemkowa przesiana 100 do 120 (1 op.)

n) Cieczowe wypełniacze kolumny (po 1 op.):

o) OV-1,

p) OV-210,

q) 1,5% OV-17 (SP2250) + 1,95% OV-1 (SP 2410)

r) OF-1 + 4% SE-30

s) Rtęć, potrójnie destylowana (1 op.)

t) Miedź w proszku (1 op.)

u) Izooktan (1 op.)

v) Potasu wodorotlenek KOH, ultra czysty 250 g

w) Boru trifluorek-metanol, ultra czysty, (1 op.)

x) Żel magnezowo-krzemowy

y) 60 do 100 (1 op.)

z) Wełna szklana, czysta (1 op.)

I. Odczynniki do chromatografii cieczowej HPLC (zestaw startowy):

a) Sodu tiosiarczan Na2S2O3. 5H2O, ultra czysty 250 g

b) Cykloheksan, ultra czysty (1 l)

c) Pentan, ultra czysty (1 l)

d) Acetonitryl, czystość HPLC (1 l)

e) Sodu siarczan, Na2SO4, ultra czysty (500 g)

f) Żel krzemowy (1 op.)

g) Kwas fosforowy H3PO4, ultra czysty, 1 l

h) Kwas siarkowy H2SO4, ultra czysty, 1 l

i) Kwas solny HCl, ultra czysty, 1 l

j) Metanol CH3OH, ultra czysty dla HPLC, 1 l

k) Potasu dwuwodorowy fosforan KH2PO4, ultra czysty (250 g)

l) kwas etylenodiaminotetraoctowy EDTA, ultra czysty (100 g)

m) Chlorek sodu NaCl, ultra czysty, 500 g

n) Wodorotlenek sodu NaOH, ultra czysty, 500 g

o) Podchlorek wapnia Ca(OCl)2, ultra czysty, 500 g

p) o-phtalaldehyde C6H4(CHO)2, ultra czysty (25 g)

q) 2-mercaptoethanol HSCH2CH2OH ultra czysty (100 ml)

r) Kwas borowy w proszku H3BO3 ultra czysty (250 g)

s) Wodorotlenek potasu KOH, ultra czysty 250 g

J. Odczynniki do mikroskopii fluorescencyjnej (zestaw startowy):

a) Fluoresceina do fluorescencji - 100 g

b) Rodamina B do fluorescencji - 1 g

c) DAPI (4',6-diamidyno-2-fenyloindol) – 25 mg

d) FITC (Fluorescein isothiocyanate) - 100 mg

e) Oranż akrydynowy do mikroskopii - 10 g

f) Auramina O - 50 g

g) Rodamina 123 do fluorescencji – 50 mg

h) Hoechst 33258 - 500 mg

i) Hoechst 33342 - 100 mg

j) TRITC (tetramethylrhodamine isothiocyanate) - 2 x 10 mg

k) AMCA do fluorescencji (aminomethylcoumarin acetate) - 500 mg

l) Propidium Iodide - 2 x 100 mg

m) BCECF (2'-7'-bis(carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein) - 2 x 10 mg

n) JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Detection Kit - 5 mg

o) Fluo-3 wskaźnik wapnia - 1 mg

p) R-Phycoerythrin - 1 mg

q) Texas Red lub równoważny - 1 komplet

r) Sudan III do mikroskopii - 25 g

s) Sudan IV do mikroskopii - 25 g

t) Czerwień oleista O - 25 g

u) Błękit Nilu A do mikroskopii - 10 g

v) Eukitt - 500 ml

w) Błękit bromofenolowy - 25 g

x) 3,3’-diaminobenzydyna - 2 x 5 g

y) Zieleń metylowa - 10 g

z) Pironina Y - 10 g

aa) Sudan czarny do mikroskopii - 25 g

ab) 1,5-Difenylokarbazon - 10 g

ac) Błękit alcjanowy 8GX do

ad) mikroskopii - 10 g

ae) Safranina O - 25 g

af) Guma arabska - 1 kg

ag) Mastyks - 25 g

ah) Zieleń jasna do mikroskopii – 25 g

ai) Zieleń Janusowa do mikroskopii – 25 g

aj) Karmin do mikroskopii - 10 g

ak) Indygo karmin do mikroskopii - 50 g

al) Galocyjanina do mikroskopii - 10 g

am) Żółcień akrydynowa - 25 g

an) Czerwień obojętna - 50 g

ao) Błękit anilinowy - 100 g

ap) Czerwień alizarynowa S - 25 g

K. Data przydatności wg producenta, wyprodukowane nie później niż 1 miesiąc przed dostawą.

3.9.41. meble biurowe 

39130000-2 meble biurowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Krzesła z tapicerką.– szt. 16
a) wysokość całkowita 810 mm

b) szerokość całkowita 470 mm

c) głębokość całkowita 570 mm

d) wysokość siedziska 470 mm

e) szerokość siedziska 430 mm

f) głębokość siedziska 460 mm

g) Krzesło na czterech nogach. Rama siedziska i oparcia wykonana z owalnego profilu 30x15mm. Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 30 mm oraz tkaniną. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 25 mm oraz tkaniną. Tkanina o składzie min: 90% wełna o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papieros i zapałka). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. Stelaż krzesła malowany proszkowo w kolorze aluminium. Krzesło można składować w stos, minimum 10 sztuk. Produkt musi posiadać atest badań wytrzymałościowych.

B. Biurko – szt. 12
a) biurko wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej grubości 18 mm

· obrzeża wykończone okleiną meblową

· szuflada wysówana na klawiaturę

· cztery szuflady z zamkiem patentowym

b) Wymiar:

· szerokość: 130 cm

· wysokość: 75 cm

· głębokość: 60 cm 

C. Regał – szt. 8
a) Regał wykonany  z wysokiej jakości płyty laminowanej. Posiadający minimum 3 półki i szafkę.

b)  Wymiary:

· szerokość: min. 100cm

· wysokość:  min. 180 cm

· głębokość min. 35cm

D. Szafka na akta – szt. 8
a) z min. 3 półkami, dwudrzwiowa

b) Wymiary:

· szerokość: min. 90cm

· wysokość:  min. 120 cm

· głębokość min. 35cm

E. Szafy na ubrania - 4 szt.
a) z min. 1 półką u góry, dwudrzwiowa, z drążkiem na wieszaki

b) Wymiary: 

· szerokość: min. 60cm

· wysokość:  min. 180 cm

· głębokość min. 40cm

F. Stoliki  – szt. 2
a) Wymiary:

· szerokość blatu: min. 90cm

· długość blatu:  min. 150 cm

· wysokość min. 80 cm

G. Stoliki komputerowe  – szt. 20
a) stolik wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej grubości 18 mm

· obrzeża wykończone okleiną meblową

· wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych

· szerokość blatu min. 80 cm

· głębokość min. 50 cm

· wys. blatu 75 cm, 

· kółka na nogach 

H. Fotele skórzane – 4 szt.
a) Płynnie regulowana wysokość siedziska,

b) Pięcioramienna aluminiowa chromowana podstawa jezdna, 

c) Podłokietniki wyposażone w skórzane nakładki (na pionowym i poziomym ramieniu)  wyposażone w rzepy umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż,

d) Wymiary: wysokość siedziska od 47 do 55 cm, wysokość oparcia 61 cm, wymiar siedziska 50 x 45 cm, wysokość podłokietników - 20 cm; 

I. Gwarancja 24 miesiące

3.9.42. Neutralizator do ścieków - Ilość szt.: 1

42912000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Neutralizacja zasad i kwasów zbudowany z minimum elementów:

a) króciec przyłączeniowy z rozbijaczem strumienia

b) otwór rewizyjny dla nadbudowy ML

c) kosz samonośny PE z wypełnieniem mineralnym

d) deflektor zabezpieczający przed przepływem elementów dekantacyjnych

e) króciec odpływowy zespolony z gniazdem złoża mineralnego

f) przyłącze wentylacji grawitacyjnej

g) Wydajność neutralizacji – ok. 200 l/godz. 

B. Dostawa i instalacja 

C. Gwarancja 24 miesiące

3.10. dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi

3.10.1. Sprzęt komputerowy - zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - Ilość szt.: 8

30213000-5 - komputery osobiste

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

Zestaw komputerowy:

a) procesor: dwurdzeniowy, 1,8 GHz, lub równoważny

b) pamięć RAM: 3 GHz, 

c) dysk twardy: 160 GB, 

d) napęd: DVD+/-RW Light Scribe,

e) k.sieciowa: 10/100/1000 Mb/s,

f) k. dźwiękowa,

g) obudowa: Midi Tower w kolorze czarnym lub czarno-srebrnym, USB z przodu na górze obudowy,

h) bez napędu FDD,

i) mysz optyczna,

j) klawiatura, 

k) UPS 700 VA, czas przełączania na UPS 3ms, czas podtrzymania 0,8 Pmax 6 minut, czas podtrzymania 0,5 Pmax 12 minut, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI tłumik warystorowy, akumulator: 12V 7Ah, czas ładowania 5h, 2 gniazda wyjściowe PL (Polskie), sygnalizacja akustyczno - optyczna, wymiary nie większe niż (SzxGłxWys): 9 cm x 43.4 cm x 14.7 cm. np. UPS Ever 700 ECO CDS lub równoważny

l) monitor:  LCD, 19”, panoramiczny,

m) wbudowane głośniki,

n) Zainstalowane oprogramowanie:

o) System Windows 7 Prof. PL

p) Pakiet biurowy: MS Office SB 2007 PL,

q) oprogramowanie do nagrywarki

r) Gwarancja 36 miesięcy

3.10.2. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem - Ilość szt.: 6

30213000-5 - komputery osobiste

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Notebook z ekranem min  17” i pełnowymiarową klawiaturą, z wyodrębnionymi klawiszami numerycznymi

a) pamięć ram 4 GB,

b) Procesor klasy i5 lub i3

c) Wi-Fi, obsługa sieci 802.11b/g, bezprzewodowa sieć LAN,

d) akumulator litowo-jonowy (6 ogniw), maksymalny czas pracy nie mniej niż 4 godz., 

e) zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela

f) czytnik kart pamięci,

g) dysk twardy 500GB

h) nagrywarka DVD DL,

i) Zainstalowane oprogramowanie:

j) System Windows 7 Prof. PL,

k) Pakiet biurowy: MS Office SB 2007 PL,

l) oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie w pełni wyposażenia notebooka jeśli dostarczone było przez producenta.

m) torba do notebooka i mysz optyczna

n) Gwarancja 36 miesięcy

3.10.3. Oprogramowanie komputerowe specjalistyczne - Ilość szt.: 1

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Oprogramowanie do organizacji pracy i zarządzania laboratorium analitycznym na 4 stanowiska
Cechy oprogramowania:

a) dostępne wersje językowe, w tym w pełni polski interfejs

b) spełnienie norm: ISO 17025, GLP, GMP, 21 CFR 11 

c) duża skalowalność aplikacji 

d) otwarta architektura i elastyczność umożliwiają odwzorowanie procedur obowiązujących w każdym laboratorium

e) duża intuicyjność aplikacji ułatwiająca procesy konfiguracyjne 

f) łatwa integracja z dowolną aparaturą kontrolno-pomiarową, a także nadzór nad konserwacją, kalibracją i pozostałymi czynnościami, bez dodatkowych opłat

g) rozbudowany system importu i eksportu plików z dowolnej bazy danych

h) możliwość integracji z programami zewnętrznymi za pomocą technologii Web Services (WSDL)

i) certyfikowany interfejs do systemów ERP (np. SAP)

j) nadzór nad sposobem przechowywania, datą ważności, ilością materiałów i odpadami przez rozbudowany moduł magazynu

k) wsparcie dla systemu załączników m.in. SOP, MSDS  

l) możliwość samodzielnego konfigurowania systemu przez przeszkolonych Użytkowników (administratorów systemu): tworzenia szablonów nowych raportów, wprowadzania i konfigurowania analiz, integracji aparatury kontrolno-pomiarowej

m) dostęp do kreatora systemowego zapewniający samodzielną edycję tabel, zmian stosowanego nazewnictwa, dodawanie pól opisujących parametry/analizy charakterystyczne dla danego użytkownika

n) dowolny sposób przeszukiwania rekordów bazy danych. Rozbudowane mechanizmy QBE (ang. Query by Example)

o) brak podziału na moduły

p)  100% architektura klient-serwer pozwalająca na uniknięcie instalacji oprogramowania na poszczególnych komputerach roboczych 

q) rejestracja wszystkich danych w czasie rzeczywistym na wspólnym serwerze, nawet w organizacjach wieloośrodkowych

r) ułatwienie i skrócenie procesu walidacji

B. Oprogramowanie do analiz statystycznych na 6 stanowisk
a) Program statystyczny powinien być wyposażony w możliwość stosowania następujących metod statystycznych:
· Statystyki opisowe, analiza przekrojowa oraz eksploracyjna analiza danych (obliczanie statystyk podstawowych w arkuszach)
· Korelacje
· Interakcyjny kalkulator prawdopodobieństwa 
· Testy t i inne testy różnic pomiędzy grupami 
· Tabele liczebności, tabele wielodzielcze, tabele zbiorcze, tworzenie i analiza wielokrotnych odpowiedzi
· Metody regresji wielorakiej
· Statystyki nieparametryczne
· ANOVA/MANOVA
· Dopasowanie rozkładów 
· Rozkłady i Symulacje 
· Komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA
· Analiza czasu przeżycia i awaryjności 
· Ogólna estymacja nieliniowa (oraz szybka regresja logistyczna i probit) 
· Analiza log-liniowa tabel liczności 
· Analiza szeregów czasowych i prognozowanie 
· Modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH) 
· Ogólne modele liniowe (GLM) 
· Ogólne modele regresji (GRM) 
· Uogólnione modele liniowe (GLZ) 
· Ogólne modele cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) 
· Analiza skupień
· Analiza czynnikowa 
· Składowe główne i klasyfikacja 
· Analiza kanoniczna
· Analiza rzetelności i pozycji 
· Drzewa klasyfikacyjne 
· Analiza korespondencji 
· Skalowanie wielowymiarowe 
· Analiza dyskryminacyjna 
· Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej 
· Obliczanie wielkości próby 
· Estymacja przedziałów ufności 
b) Program powinien być wyposażony w moduł do data mining o następująch funkcjach i narzędziach:

· Automatyczne Sieci Neuronowe (SANN)

· Dobór i eliminacja zmiennych (dla dużych zbiorów danych) 

· Analiza koszykowa 

· Interakcyjne drążenie danych 

· Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich 

· Uogólnione modele addytywne (GAM) 

· Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (GTrees) 

· Ogólne modele CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection) 

· Interakcyjne drzewa klasyfikacyjna i regresyjne 

· Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne ze wzmacnianiem (boosted trees)

· Multivariate Adaptive Regression Splines (MAR Splines) 

· Inne metody uczenia maszyn (Machine learning) 

· Analiza składowych niezależnych (Independent Component Analysis) 

· Kostki, przekroje i drążenie danych 

· Ogólna klasyfikacja 

· Ogólne modelowanie i eksploracja wielowymiarowa z kreatorem modeli 

· Ogólne prognozowanie 

· Ogólna eksploracja za pomocą sieci neuronowych 

· Moduły zaprojektowane dla data mining

· Ocena dobroci dopasowania 

· Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych PMML 

· Dedykowane środowisko data mining 

· Przepisy Data Miner 

· In-place Database Processing 

C. Oprogramowanie do zarządzania projektami na 4 stanowiska
a) zarządzanie projektami średniej wielkości 
b) cel – planowanie i kontrola realizacji projektów
c) łatwa obsługa ze względu na zgodność i podobieństwo do pakietu Microsoft Office
d) wbudowany moduł Visual Basic umożliwia dostosowanie programu do własnych potrzeb
e) nieograniczona liczba grup projektów (100 tys. zadań / projekt) 
f) równoczesna kontrola projektów oraz dostęp osób zainteresowanych 
g) kalkulowanie harmonogramu i bilansowanie zasobów 
h) analiza „what if ?” 
i) globalna aktualizacja danych przy użyciu operatorów logicznych, działań arytmetycznych, 
j) CPM i metoda sieciowa PERT 
k) Min. 4 relacje łączenia zadań 
l) Min 25 kalendarzy standardowych 
m) 10 typów ograniczeń czasowych zadań 
n) 9 typów zadań np. zebranie, punkt kontrolny, wskaźnik 
o) nieliniowe rozkłady obciążenia zasobów 
p) nieograniczona liczba kont kosztów w projekcie 
q) różnorodne systemy kalkulacji kosztów 
r) prowadzenie szczegółowego zapisu zużycia zasobów i kosztów 
s) osadzanie i łączenia obiektów (np. wideo dźwięk) 
t) współużytkowanie informacji z wykorzystaniem Internetu
u) eksportowanie plików z dBASE / Lotus 
v) współpraca z pocztą elektroniczną i www
D. Gwarancja producenta
3.10.4. Drukarka laserowa kolorowa - Ilość szt.: 2

30232110-8 - Drukarki laserowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Format A4, pamięć 32 MB

B. rozdzielczość efektywna do 2400 x 600 dpi

C. Gwarancja 12 miesięcy
3.10.5. Drukarka atramentowa kolorowa - Ilość szt.: 6

30232150-0 - Drukarki atramentowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Format A4, pamięć 32 MB, rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

B. Gwarancja 12 miesięcy

3.10.6. Projektor - Ilość szt.: 1

30232000 - 4 sprzęt peryferyjny

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Projektor

a) Rozdzielczość:XGA (1,024 x 768)

b) Jasność:4,000 ANSI Lumens (Standard), 3,200 ANSI Lumens (ECO)

c) Kontrast:2300:1 

d) Ilość kolorów:1.07 Billion Colors 

e) Czas pracy lampy:2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)

f) odległość od ekranu 1,2-12m

B. Gwarancja 24 miesiące

3.10.7. Router - Ilość szt.: 1

30232000 - 4 sprzęt peryferyjny

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Router

a) Trzy odkręcane anteny zewnętrzne, dzielony dostęp do Internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjściem RJ45, dzielony dostęp do Internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej, filtrowanie IP, filtrowanie MAC, filtrowanie treści www, filtrowanie URL, firewall (SPI) - wykrywanie ataków Ping of Death, SYN Flood, Land Attack, IP Spoofing, MIMO - Multiple Input Multiple Output, możliwość aktualizacji firmware'u przez WWW, szyfrowanie WEP 64/128/256 bit, wsparcie WMM Wireless QoS 

b) Protokoły i Zabezpieczenia: 

c) DHCP Client, DHCP Server, DMZ, DNS, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2.

d) Interfejsy WAN  10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45), ilość portów 1x WAN, interfejsy LAN  RJ45 (10/100/1000Mbps), ilość portów LAN: 4 x 10/100, zarządzanie przez  WWW, obsługa VPN, 5 kanałów VPN IPSec szyfrowanych DES/3DES, standardy WiFi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  

Np. Router: Cisco/Linksys Wireless-N Gigabit Router - WRVS4400N lub równoważny

B. Gwarancja 24 miesiące

3.10.8. Dysk sieciowy - Ilość szt.: 1

30234000-8 Nośniki do przechowywania

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dysk sieciowy z usb 2.0 i Wi-Fi

B. pojemności 2TB

C. Gwarancja 24 miesiące

3.10.9. urządzenie wielofunkcyjne - Ilość szt.: 1

42964000-1 - Zautomatyzowany sprzęt biurowy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. format: A4

B. Szybkość kopiowania: 20 str./min.

C. Druk kolorowy

D. Funkcja FAX

E. Gwarancja 24 miesiące

3.11. dostawę urządzeń do prowadzenia badań emisji pyłów i gazów nieorganicznych ze źródeł stacjonarnych (w terenie)

3.11.1. Wyposażenia do pobierania próbek pyłów oraz próbek metali ciężkich w pomiarach emisji ze źródeł stacjonarnych – Ilość: 1 kpl
38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Zawór ręcznej regulacji izokinetyczności

B. separator wilgoci 3-komorowy

C. Sonda typu S, z przesuwaną długością do filtracji wewnętrznej

D. głowica sondy prędkościowej z filtracją wewnętrzną

E. separator pyłu tygielkowy fi 50 z gwintem M21/M16

F. sonda do pomiaru w kanałach ceramicznych grubościennych, z łukiem – do filtracji wewnętrznej

G. sonda „S” fi 38 na wysoką temperaturę do 1100oC l=1,5m

H. moduł higrometru

I. Zestaw do pobierania próbek metali ciężkich obejmujący:

· separator pyłu gilzowy z tytanu

· sonda aspiracyjna, ogrzewana, z wkładem tytanowym z regulatorem temperatury

· separator pyłu ogrzewany, z wkładem tytanowym, regulatorem temperatury

· moduł kondensacyjny

J. Oprogramowanie i procedura do przejmowania danych z jednostki pyłomierza oraz opracowywania danych i szacowania niepewności badania emisji pyłów gazów

K. Stanowisko do sprawdzania torów pomiarowych pyłomierza grawimetrycznego  (temperatury, wilgotności, ciśnień) - wg wymogów akredytacyjnych

L. Gwarancja 12 miesięcy

3.11.2. Analizator gazów emisyjnych spełniający warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 o referencynych metodach pomiarów emisji gazów – Ilość: 1 kpl.
38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Analizator gazów

B. Kondycjoner gazu max 350l/h

Przewód gazowy grzany zintegrowany z filtrem wstępnym

Układ sygnalizacji kondensatu zabudowany w kondycjonerza

regulator temperatury przewodu grzanego zabudowany w kondycjonerze

Filtr aerozolu zawieszany na tylnej ścianie analizatora

Rurka probiercza  fi 8mm l=1,0 m, z jarzmem

Zespół regulacji przepływu dostosowujący wielkość pobieranego strumienia gazu do wymagań analizatora

Regulator temperatury dla RP-ort 

C. Przepływomierz  z sondą wilgotności i sondą temperaturową oraz 

komputer przepływomierza - koncentrator danych emisyjny dla analizatora

Rurka spiętrzająca fi 30  z jarzmem M30x1,5 l=500mm

Rurka spiętrzająca fi 30 l=2,5m,

Jarzmo sondy o gwincie M64x4 fi 30

rurka probiercza  ogrzewana i 8mm l=2,5m

Zestaw do sprawdzania i kalibracji

Linia „zimna” transportu próbki z próbki 30m

D. Rotametr z trójnikiem odprężającym

E. dzierżawa butli po 10kg na okres 24 miesięcy - 2 sztuki

z mieszanką gazów wzorowych z reduktorem do kalibracji analizatora.

a) 1 Butla 10kg z reduktorem z mieszanką gazów w azocie N2: 
800 ppm CO + 800 ppm NO +  
800 ppm SO2 + 15% CO2, 
dokładność 2% z certyfikatem wg ISO17025.

b) 2 Butla 10kg z reduktorem z mieszanką gazów w azocie N2: 
180 ppm CO + 80ppm NO +  
150 ppm SO2 + 8% CO2, 
dokładność 2%

c) Termin ważności gazów 2 lata.

F. Obudowa transportowa do analizatora

G. Gwarancja 12 miesięcy

3.11.3. Zestaw sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – Ilość: 3 kpl.
35113000-9 - Sprzęt bezpieczeństwa

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Szelki bezpieczeństwa

B. Amortyzatory bezpieczeństwa

C. Linki bezpieczeństwa

D. Gwarancja producenta

3.11.4. Kaski ochronne wyposażone w zestaw do komunikacji radiowej interkom – Ilość: 2 kpl.

18444200-5 – Kaski

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Kaski ze słuchawkami lub słuchawki do montażu na kask z interkomem 

B. Gwarancja producenta

3.12. dostawę urządzeń do prowadzenia badań emisji lotnych związków organicznych LZO oraz całkowitego węgla organicznego OWO ze źródeł stacjonarnych (w terenie)

3.12.1. Aspirator przeznaczony do pobierania próbek LZO – Ilość: 1 kpl.
38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Aspirator dwukanałowy o zakresach pomiarowy natężenia przepływu 10 ÷ 70;  20 ÷ 140 i 30 ÷ 210 dm3/godz. Aspirator musi posiadać świadectwo akredytacji PCA

B. Sonda wyposażona w uchwyt do mocowania rurek szklanych z węglem aktywnym Ф K45 i głowicę mocującą gwintem M K33

C. Sonda prosta wyposażona w głowicę stożkową z teflonu umożliwiającą jej mocowanie w króćcach pomiarowych o małych średnicach otworu.

D. Błonkowy miernik niskich przepływu z zakresami odpowiadającymi zakresom aspiratora ze świadectwem akredytacji PCA

E. Gwarancja 24 miesiące

3.12.2. Analizator przenośny przeznaczony do kontrolnego pomiaru zawartości OWO spełniający wymagania normy PN-EN 12619 oraz PN-EN 13526 – Ilość: 1 kpl.
38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Jednostka analizatora

B. Wąż grzany zintegrowany z grzanym filtrem 4 mb

C. Głowica M64x4 z sondą

D. Układ pamiętający

E. Laptop wraz z oprogramowaniem do analizy wyników

F. Gaz wzorcowy w butli o poj. 2dm3 z reduktorem

G. Torba  do noszenia butli i wyposażenia

H. Układ rozcieńczający 

I. Gwarancja 12 miesięcy

3.13. dostawę urządzeń do pomiaru hałasu

3.13.1. Miernik poziomu dźwięku do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i hałasu środowiskowego spełniający wymagania nomy PN-EN 61672 – Ilość: 1 kpl.

38900000-4 Różne przyrządy do badań i pomiaru

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Miernik dźwięku z filtrami oktawowymi z oprogramowaniem do obróbki danych.

B. Zakres Dynamiki 140dB bez konieczności zmiany zakresu pomiarowego

C. Zakres mierzonych częstotliwości 3Hz do 20kHz

D. Możliwość podsłuchu mierzonego sygnał np. przy pomocy słuchawek, podłączonych do miernika (słuchawki maja być dostarczone z miernikiem).

E. Możliwość zapisywania wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci przyrządu lub na kartach pamięci typ SD, CF (wbudowany w przyrząd czytnik tych kart)

F. Analiza częstotliwościowa w czasie rzeczywistym w pasmach oktawowych i tercjowych.

G. Wyniki szerokopasmowe i widmowe powinny być rejestrowane w postaci historii czasowej dla późniejszej analizy

H. Pełne sterowanie z poziomu komputera, w tym ustawienia, analiza, tworzenie sprawozdań i archiwizacji wyników.

I. Interfejs w języku polskim.

J. Możliwość adnotacji tekstowych i komentarzy głosowych do konkretnych zdarzeń pomiarowych (ze znacznikiem czasowym) nanoszonych za pomocą osobnego mikrofonu.

K. Samoczynne obliczanie Ldn Lden Lday Levening i L nigght

L. Zapis dźwięku podczas występowania zdarzeń akustycznych.

M. Automatyczna korekcja toru pomiarowego dla założonej osłony przeciwwietrznej (autodetekcja osłony)

N. Zatwierdzenie typu dla całego toru pomiarowego, włącznie z przedłużającym kablem mikrofonowym.

O. Wraz miernikiem ma być dostarczony:

a) mikrofon pomiarowy z przedwzmacniaczem,

b) torba transportowa, osłona przeciwwietrzna – automatycznie wykrywana przez miernik,

c) oprogramowanie do współpracy z komputerem (w języku polskim) oraz niezbędne kable do komunikacji miernika z komputerem.

d) Kalibrator akustyczny ze świadectwem wzorcowania

P. gwarancja producenta
3.13.2. Stacja meteo – Ilość: 1 kpl.
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Urządzenie musi umożliwiać pomiary i rejestrację w czasie prędkości wiatru, temperatury, wilgotności i ciśnienia na wysokości ok.  4m

B. posiada przenośny maszt - statyw do montażu sond pomiarowych

C. gwarancja producenta

3.13.3. Dozymetr akustyczny – Ilość: 2 kpl.
38527200-7 - Dozymetry

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Dozymetr do pomiarów ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy spełniający wymagania normy PN-EN 61672 o minimalnych parametrach:

B. Wielkości mierzone:

a) Dawka hałasu za czas pomiaru wyrażona w Pa2h.

b) Dawka hałasu przeliczona na 8 godzin: Pa2h, LEX, T dB

c) Wartość równoważna, LAeq, LAS, LASmx, LAE.

d) Ekspozycja E (Pa2h).

e) Kontrola i sygnalizacja przekroczenia 135 dB "C" Peak.

f) Czas przekroczenia 135 dB "C" Peak wyrażony w sekundach.

g) Czas pomiaru.

C. Wyposażenie:

a) Mikrofon

b) osłona przeciwwietrzna

c) przewód RS232C do połączenia dozymetru z komputerem

d) bateria alkaliczna 9V

e) program komputerowy kompatybilny z urządzeniem

f)  walizka transportowa

g) instrukcja obsługi

h) gwarancja producenta

3.13.4. Program - Arkusz kalkulacyjny do obliczania emisji hałasu środowiskowego i komunikacyjnego wraz z szacowaniem niepewności badania. - Ilość szt.: 2

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Arkusz kalkulacyjny umożliwiający przygotowanie raportu, wykonującego obliczenia emisji hałasu do środowiska i szacującego niepewność badania. 

a) Arkusz umożliwiający po wprowadzeniu danych dokonać obliczeń: poziomy średnie (energetyczne), poziomy emisji (różnica energetyczna emisji i tła akustycznego, tzw. "różnica logarytmiczna") i poziom równoważny (średnia energetyczna, tzw. "średnia logarytmiczna") oraz niepewności typu A o poziomie ufności 95%

b) Obliczenia muszą być zgodne z  warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 załącznik nr 6. (Dz. U. nr 206, poz. 1291)

B. Arkusz kalkulacyjny do obliczeń hałasu komunikacyjnego

a) Umożliwiający przygotowanie protokołu pomiarów hałasu komunikacyjnego (pomiar SEL).

· dla hałasów drogowych - 2x (na każdy kierunek) po 3 kategorie pojazdów + 1 kategoria dodatkowa - dla hałasów kolejowych - 7

b) Umożliwiający przygotowanie protokołu pomiarów hałasu komunikacyjnego - pomiar dobowy uwzględniający:

· pomiar ciągły całodobowy z podziałem na 15-minutowe próbki.

· zliczający pojazdy (lekkie i ciężkie) przez 5'-10' w każdej godzinie.

3.14. dostawę urządzeń do pomiaru drgań na stanowisku pracy

3.14.1. Kalibrator drgań – Ilość: 1 kpl.
38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

Kalibrator drgań ogólnych i miejscowych  o minimalnych parametrach:

A. Kalibrator umożliwia:

a) Sprawdzanie przyrządów wraz z przetwornikami

b) Wzorcowanie przyrządów wraz z przetwornikami

c) Wykrywanie uszkodzeń przyrządów i przetworników

B. Dane Techniczne

a) Przyspieszenie: 10ms2 +/-3%

b) Częstotliwość: 79.6Hz +/- 1%

c) Obciążenie maksymalne 150g

d) Zniekształcenia: +/- 3% dla obciążenia 10 - 150g, +/- 7% dla obciążenia 0 - 10 g

e) Czas nagrzewania < 1 min

f) Zakres temperatury otoczenia 0C - 40C

g) Względna wilgotność otoczenia < 90% w temperaturze + 30C

h) Zasilanie - 6 baterii LR6 (alkaliczne) lub zasilacz 9V DC, I > 100mA

i) Czas nieprzerwanej pracy z bateriami co najmniej 10 godzin

C. Wyposażenie:

a) futerał,

b) zasilacz sieciowy,

c) instrukcja obsługi

d) świadectwo wzorcowania GUM lub innego akredytowanego laboratorium wzorcującego kalibratory drgań

D. Gwarancja 24 miesiące
3.15. dostawę urządzeń do pobierania próbek powietrza na stanowisku pracy

3.15.1. Osobisty analizator gazów do mierzenia stężenia CO NO i NO2 w powietrzu na stanowiskach pracy - Ilość szt.: 1

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Urządzenie musi być wyposażone w rejestrator stężeń, gazów, uśredniający zmierzone wartości do wartości średniej ważonej za czas pomiaru oraz rejestrujący i zliczający Najwyższe stężenia chwilowe (15 min).Posiada zakres pomiarowy:

· dla CO od 0 do 500 ppm

· dla NO od 01 do 50ppm

· dla NO2 od 0.1 do 20ppm

B. Gwarancja producenta

3.15.2. Zestaw do pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Aspiratory osobiste do do pobiernia próbek powietrza z modułem niskich przepływów - szt. 3

B. Aspirator osobisty na przepływ 1000 – 5000ml/min z programatorem czasu pracy - szt. 4

C. Głowice do pyłu całkowitego Fi 25 z 7 otworami – szt. 6

D. Głowice do pyłu całkowitego Fi 25 z 1 otworem - szt. 6

E. Głowice do pyłu całkowitego Fi 25 z wlotem otwartym - szt. 4

F. cyklon do pyłu respirabilnego z kasetką Fi 37 przepływ 2,2l/min - szt. 6

G. Oprawka na rurkę sorbentową, krótka z wężykiem - szt. 6

H. torba transportowa na 4-6 aspiratorów - szt. 1

I. Gwarancja producenta
 
 

3.16. dostawę samochodów terenowych z laboratorium

3.16.1. Samochód terenowy z mobilnym laboratorium – Ilość: 1 kpl.

34114000-9 - pojazdy specjalne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Wymogi podstawowe:

a) samochód fabrycznie nowy z min. 2010 r.

b) samochód terenowy, z homologacją na min. 5 osób (typ karoserii wagon/kombi 5 drzwi) w jasnym kolorze

c) za drugim rzędem siedzeń kontener laboratoryjno-bagażowy o min. poj. 2500 l z zabudową do przewozu sprzętu  

d) napęd 4x4 z reduktorem

e) prześwit: nie mniej niż 215 mm

f) zdolność pokonywania wzniesień: nie mniej niż 39st.

B.  Kontener laboratoryjno-bagażowy:

a) za drugim rzędem siedzeń przedział laboratoryjno-bagażowy o min. poj. 2000 l z zabudową do przewozu sprzętu  

b) długość kontenera: nie mniej niż 2000 mm 

c) szerokość kontenera: nie mniej niż 1250 mm 

d) wysokość kontenera: nie mniej niż 1000 mm 

e) agregat prądotwórczy nie mniej niż 2,5 kVA zabudowany w osobnym luku

f) wysuwany blat roboczy (dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 30 kg)

g) min. 2 gniazdka zasilania 12V

C. Cechy silnika:

a) wysokoprężny 4-cylindrowy, 16-zaworowy

b) pojemność: nie mniej niż 2000 cm3

c) moc: nie mniej niż 160 KM

d) moment obrotowy nie mniej niż 380 Nm 

D. Inne wymogi techniczne:

a) wspomaganie układu kierowniczego

b) skrzynia biegów manualna nie mniej niż 5-biegowa

c) reduktor obsługiwany manualnie drugą dźwignią

d) blokada centralnego mechanizmu różnicowego

e) zbiornik paliwa nie mniej niż 80 l

f) hamulce tarczowe na obu osiach

g) systemy ABS, EBD i kontroli toru jazdy i trakcji

E. Wyposażenie wnętrza:

a) możliwość wymontowania foteli tylnych lub redukcji do jednego miejsca siedzącego w celu powiększenia przestrzeni bagażowej

b) zamek centralny sterowany pilotem

c) autoalarm (sterowany pilotem zamka)

d) immobiliser 

e) blokada skrzyni biegów

f) komputer pokładowy

g) radio z głośnikami

h) podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka boczne

i) elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych bocznych

j) klimatyzacja automatyczna

k) nawigacja GPS (przenośna z możliwością pracy poza autem)

l) drzwi tylne z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem

F. Wyposażenie zewnętrzne:

a) koło zapasowe – pełnowymiarowe (na drzwiach tylnych)

b) światła przeciwmgielne 

c) trzecie światło „stop”

d) orurowanie zewnętrzne (progi ze stopniami, osłona atrapy chłodnicy)

e) bagażnik dachowy

f) wyciągarka elektryczna z przodu 

g) metalowe osłony podwozia (silnika, skrzyni biegów i zbiornika paliwa)

h) hak holowniczy 

i) osłony przeciwbłotne przednie i tylne

j) liny i taśmy do wyciągarki, trok z klamrą, pas holowniczy, saperka, skrzynia wyprawowa, latarka

k) podnośnik samochodowy hydrauliczny

l) apteczka, trójkąt awaryjny, gaśnica samochodowa

m) koła wyposażone w opony terenowe

n) drugi komplet kół z oponami zimowymi

G. Wyposażenie specjalistyczne - automat do pobierania próbek wody i ścieków:

a) agregatowy system chłodzenia nie zawierający CFC, utrzymujący temperaturę próbek na poziomie mniejszym niż 4 st.C przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 40 st.C

b) zasilanie: akumulator 12V, poj. 55Ahr z ładowarką 230 V lub 230V/50Hz 

c) pompa perystaltyczna umożliwiająca pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10

d) przepłukiwanie linii pobierania próbek: przed i po każdej próbce

e) ustawialna objętość próbki od min. 10 do max 9990 ml

f) maksymalna wysokość podnoszenia min. 8,0 m

g) powtarzalność pobierania min. ±5 %

h) konfiguracja butelek z PP: 14 po 950 ml i jedna zbiorcza

i) winylowy wąż ssący o dł. min. 7,5m

j) kosz ssawny wykonany z PP

k) wózek transportowy

l) zintegrowany z samplerem przepływomierz 

m) zestaw opasek montażowych

n) interfejs połączeniowy sampler wraz z oprogramowaniem

H. Gwarancja:

a) nie mniej niż 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne

b) nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą

c) nie mniej niż 3 lata gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne

I. Warunki serwisowania:

a) gwarancja na dostawę części zamiennych przez min. 5 lat po upływie gwarancji

3.16.2. Mobilne laboratorium emisyjne (samochód typu BUS z wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny transport sprzętu do pomiarów emisji oraz butli z gazami wzorcowymi) – Ilość: 1 kpl.

34114000-9 - pojazdy specjalne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

A. Wymogi podstawowe:

a) samochód fabrycznie nowy z min. 2010 r.

b) nadwozie typu bus (furgon) w jasnym kolorze

c) bez szyb w przedziale laboratoryjno bagażowym 

d) przesuwana szyba pomiędzy kabiną kierowcy i przestrzenią bagażową z roletą lub żaluzją

B.  Kontener laboratoryjno-bagażowy:

a) klimatyzacja/ogrzewanie postojowe

b) wymiary wewnętrzne kontenera co najmniej [m]: 2,2x1,5x1,5 wys

C. Cechy silnika:

a) silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 100 kW

D. Inne wymogi techniczne:

a) napęd na 4 koła

b) ABS

E. Wyposażenie wnętrza:

a) poduszki powietrzne

b) radioodtwarzacz

c) klimatyzacja

d) podwójne siedzenie pasażera

F. Wyposażenie zewnętrzne:

a) czujnik parkowania

b) apteczka, trójkąt awaryjny, gaśnica samochodowa

c) drugi komplet kół z oponami zimowymi

G. Wyposażenie specjalistyczne:

a) zestaw szafek i półek umożliwiających bezpieczne ułożenie i schowanie całego wyposażenia do pomiarów emisji (pyłomierza, analizatorów, węży i sond pomiarowych (długich rur stalowych o 2m długości i ok. 40mm średnicy).

b) Dodatkowo powinien posiadać uchwyty do butli z gazami, a także niewielkie stanowisko do obsługi przenośnego komputera obsługującego analizatory

c) możliwość podłączenia napięcia 2 i 3 fazowego

H. Gwarancja:

a) nie mniej niż 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne

b) nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą

c) nie mniej niż 3 lata gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne

I. Warunki serwisowania:

a) gwarancja na dostawę części zamiennych przez min. 5 lat po upływie gwarancji

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 8 ust. 6 Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokonania rozładunku i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. na I piętrze, w pomieszczeniach Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego na Modrzewinie Południe w Elblągu.
6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia był sprzętem nowym, nie używanym wcześniej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3 ogłoszenia.
8. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 6. i ppkt 7. oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego sprzętu i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów/dystrybutorów).
9. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

10. Zamawiający wymaga, aby do usunięcia usterki serwis przystąpił nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

11. Zamawiający informuje, że w przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego.

12. Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

13. Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją dostaw stanowiących przedmiot zamówienia.

14. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

16. Zamawiający informuje, że w pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
17. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, również w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.  

18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządził harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania dostaw objętych zamówieniem i przedłożył do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

19.  Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

20. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w sekcji II.1.5) pkt 3 ogłoszenia.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

21. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
22. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

24. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
25. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będzie dostępny na rynku,

b) będzie wycofany ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model,

4) ustawowa zmiana stawki VAT w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:
a) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą startą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego,
b) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

26. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ:

1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie.

2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, zawierający opisy (za pomocą parametrów technicznych i jakościowych) rozwiązań, które Wykonawca oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

Uwaga:

a) WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE udostępniony jest na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, również w formacie źródłowym.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają wspólnie.
UWAGA:

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

	II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	
	Słownik główny
	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

	Główny przedmiot
	38.43.31.00 - 0     
	□□□□-□  □□□□-□

	Dodatkowe 

przedmioty
	18.44.42.00 – 5
30.21.30.00 – 5


30.23.20.00 – 4


30.23.21.10 – 8


30.23.21.50 – 0


30.23.40.00 – 8


33.15.20.00 – 0


33.69.63.00 – 8


34.11.40.00 – 9


35.11.30.00 – 9


38.00.00.00 – 5


38.31.00.00 – 1


38.42.11.10 – 6


38.43.22.00 – 4


38.43.22.10 – 7


38.43.45.60 – 9


38.43.70.00 – 7


38.52.72.00 – 7


38.63.40.00 – 8


38.65.21.20 – 7


38.90.00.00 – 4


38.97.00.00 – 5


39.13.00.00 – 2  


39.18.00.00 – 7


42.52.00.00 – 7 


42.91.20.00 – 2


42.91.00.00 – 8


42.91.23.40 – 7


42.96.40.00 – 1


44.42.10.00 – 7


48.90.00.00 – 7

	□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□    
□□□□-□  □□□□-□


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) Rodzaj procedury
	IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Otwarta                                           X
Ograniczona                                   □
Ograniczona przyspieszona        □

Negocjacyjna                                □
Negocjacyjna przyspieszona      □ 
Dialog konkurencyjny                □


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE                                                                                          
	IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą / podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)                                                                                     
ZP-WZP-67/2010

	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:      SIMAP             X
OJS eSender    □
Login:                                         □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Dane referencyjne ogłoszenia:   2010-153313 (rok i numer dokumenty)


	IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U: 2010/s 227-346946 z dnia 23/11/2010 (dd/mm/rrrr)

	IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/11/2010 (dd/mm/rrrr)


SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

	VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)       

Procedury niepełnej   X                    Sprostowania  □                                    Informacji dodatkowych □


	VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)



	Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.    □
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za                  □
nieskuteczne.

 Zamówienia nie udzielono.                                                     X


	Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.     X


	VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty maja być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)       


	VI.3.1) Zmiana oryginalnej          □   informacji podanej przez 

instytucję zamawiającą 
	Publikacja w witrynie TED          □       niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
	Oba przypadki                      □       

	VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym  □   
	W odpowiedniej dokumentacji     □       przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
	W obu                                    □     przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
	Zamiast:
	Powinno być:

	
	
	

	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
	Zamiast:
	Powinno być:


[image: image2.jpg]VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, kt6re nalezy poprawi¢ (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst (jezeli dotyczy):

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel:

Osoba do kontaktow:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jezeli dotyczy)
Og0lny adres instytucji zamawiajacej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogloszenia (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym Tekst do dodania:
znajduje si¢ zmieniany
tekst:

VI1.4) INNE INFORMACJE DODATKOWE (jezeli dotyczy)

mYDENT

\({‘;wsk ]

WICH





1                                                                                                                                                       Standardowy Formularz 14- PL

